苏州六六视觉科技股份有限公司

YZ5G裂隙灯显微镜  技术参数

产品特点：

·光斑直径，裂隙长度达到14mm,能更全面地观察眼部情况。

·光学镜片采用进口材料制作，降低光学畸变，清晰度和景深显著提高。

·所有镜片经过多层防反射，防潮和防霉镀膜处理，始终保持良好的光学效果。

·光源采用进口灯泡，发热量小，亮度高，光斑均匀。

·物镜五档转鼓变倍，其中40倍的放大倍率可以观察到巩膜血管的血流情况。

·采用可视化装校工艺，光学质量稳定，使用寿命长。

·在照明光路上增添了防紫外线滤片，使患者检查时更安全。

·所有接口可连接符合国际标准的附件。

技术参数：

| 类 型 | 平行夹角式（伽利略型） |
| --- | --- |
| 改变倍率形式 | 转鼓式5级变倍 |
| 目 镜 | 12.5x |
| 总倍率及视场 | 6x（φ33）、10x（φ22.5）、16x（φ14）、25x（φ8.8）、40x（φ5.5） |
| 瞳距调节范围 | 55mm～75mm |
| 屈光度调节 | －5D～+3D |
| 裂隙宽度 | 0mm～14mm |
| 裂隙高度 | 1mm～14mm连续可调 |
| 裂隙角度 | 0°-180°旋转，垂直到水平方向连续可调 |
| 裂隙倾斜 | 5°、10°、15°、20°，四档可调 |
| 光斑直径 | φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm |
| 滤色片 | 隔热片、减光片、无赤片、钴兰片 |
| 照明灯泡 | 12V/30W卤钨灯泡 |
| 最大照度 | ≥28万Lx |

德尔格XL监护仪功能模块招标参数

1、主流ETCO2功能。具有ETCO2波形及吸入呼出CO2浓度数值显示。须配置成人永久性传感器

2、具备NMT肌松监测。可选择ST、TOF及PTC进行显示计数。

rTMS经颅磁治疗仪(小儿专用型)技术参数

| 序号 | 技术参数 | 产品主要参数指标 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗体磁感应强度 | 弱档：7 mT±2mT；强档：14 mT±4mT | ★ |
| 2 | 治疗通道 | 2路输出、同时可治疗2人，每一路可独立工作。 |  |
| 3 | 治疗时间 | 20—30分钟（可调） |  |
| 4 | 治疗模式 | 变频负极性电磁+变频按摩功能 |  |
| 5 | 治疗体磁感应频率 | 由5、10、20、30、40、50Hz六个固定频率段组成，输出时每种频率段可自动切换变频输出，也可单种频率单独输出，可自动变频，可自由选频。 | ★ |
| 6 | 治疗输出电压 | 负极性：弱档AC7.5—9V强档AC12—17V |  |
| 7 | 治疗帽治疗体数量 及对应位置 | 三种颜色彩色治疗帽有6个治疗体顶部1蓝色治疗体个主要针对百会穴进行刺激治疗，下边5个可横向移动（分别为浅蓝色2个、绿色2个、黄色1个）主要针对大脑皮层的前方联合区、运动联合区、头顶联合区、后方联合区、侧头联合区同时刺激。 | ★ |
| 8 | 治疗帽各导线连接强度 | 可承受20N的拉力 |  |
| 9 | 安全分类 | Ⅱ类BF型 |  |
| 10 | 控制方式 | 单片机分单元控制，每一路输出独立控制工作，具备自动变频和自由选择频率功能。 | ★ |
| 11 | 显示方式 | 主机由电子时钟和频率指示灯、功能指示灯等随机显示各种治疗信息。 |  |
| 12 | 主机功率 | ＜100W |  |
| 13 | 工作条件及工作电源 | 环境温度：5℃—40℃；相对温度：≤80℃。电源要求：交流220V±10%，50Hz±2% |  |
| 14 | 存储条件 | 相对湿度：≤93% 温度：-40℃—+55℃，无腐蚀性气体，通风良好的室内 |  |
| 15 | 适应症 | 儿童脑瘫神经功能的恢复、大脑发育迟缓、癫痫、弱智；小儿自闭症、多动症、注意力不集中；脑瘫引起的相关症状、流口水、睡眠障碍、呛食、智力低下；脑瘫引起的语言能力低下、行走不平衡、肌张力高引起的运动障碍等。 |  |

靶控泵技术参数

- 微泵体重模式，具有10种单位自动进行换算，无需人工换算。(ml/h、ml/min、mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min)

★2、注射速率范围：

5ml注射器0.1-150ml/h；

10ml注射器0.1-300ml/h；

20ml注射器0.1-600ml/h；

30ml注射器0.1-900ml/h；

50ml注射器 0.1-1200ml/h。

3、注射器规格：

5 ml 、10ml、20ml、30ml 、50ml注射器，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格。

★4、注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%）

5、快速推注bolus功能，恒速和诱导维持模式：5ml规格注射器 bolus速度为150ml/h，10ml规格为300ml/h，其它规格为600 ml/h；血浆靶控和效应室靶控模式：30ml和50ml规格注射器bolus速度为800 ml/h，其他规格为其对应最大速度。

★6、友好的人机接口：4.3寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见，使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，操作更加人性化。

- 流速设定范围：0.1~1200ml/h.。

- 注射量总累积量：可显示0.001~99999ml或0.001mg~99999g。

- 数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。

- 交直流两用：AC100V~245V，                    50/60Hz。

11、工作环境适应能力

环境温度：5oC～40oC；相对湿度：≤90％；大气压力范围：700hpa～1060hpa

- 电池：具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作3小时以上。

II类CF型，防水等级IP23。