安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：监护设备等项目

招标编号：2014SB0413

设备名称：监护仪

图文影像工作站

设备数量：各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：病房专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2014年04月 11 日至2014年04月 17 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2014年04月 17 日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2014年04月 17 日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2014年04月 17 日 14：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2014-04-11

多参数监护仪技术规格

| 一 | 招标设备数量: 1台. |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 主要技术指标及参数 |  |
| 1 | 监护参数:心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温. |  |
| 1.1 | 彩色TFT显示屏≥12.1英寸,分辨率800*600,八道波形显示,windows操作系统 |  |
| 1.2 | 适用范围:高档新生儿监护仪，具备材料安全、电流环境、辐射环境高标准安全认证（UL认证） |  |
| 1.3 | 主机内置可拆卸式电池,电池工作时间≥75分钟 |  |
| 1.4 | 主机配有内置风扇设置,具有良好的散热功能. |  |
| 1.5 | 具有完善的声光报警装置,并可接入护士呼叫系统进行报警 |  |
| 1.6 | 具有他床观察功能 |  |
| 1.7* | 具有药物浓度计算、血流动力学计算功能 |  |
| 1.8 | 可选配存储卡，具备PC导出功能，实现数据转移 |  |
| 1.9* | 具备网络接口、USB接口、VGA接口、除颤同步输出接口等信息输出接口 |  |
| 2 | ECG规格:五导联和三导联可选 |  |
| 2.1 | 增益: 1.25mm/mv、2.5 mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv五档可选及自动 |  |
| 2.2 | 心率测量范围: 成人15-300bpm,新生儿/小儿15-350bpm |  |
| 2.3 | 分辨率: 1bpm |  |
| 2.4 | 精 度: ±1bpm或±1%,取大者 |  |
| 3 | 呼吸方式:胸阻抗法, I II 导联可选 |  |
| 3.1 | 测量范围:成人0-120次/分钟,儿童0-150次/分钟 |  |
| 3.2 | 分辨率:1次/分钟 |  |
| 3.3 | 精度:7-150分钟/次,±2次/分钟或±2%,取大者 |  |
| 3.4 | 具有呼吸氧合图 |  |
| 4 | 无创血压测量方式:振荡法 |  |
| 4.1 | 工作模式:手动、自动、连续 |  |
| 4.2 | 自动测量时间:可设定 |  |
| 4.3 | 测量类型:收缩压、舒张压、平均压 |  |
| 4.4 | 分辨率:1mmHg |  |
| 4.5 | 800组的无创血压测量数据回顾 |  |
| 5 | 血氧饱和度测量范围:0-100% |  |
| 5.1 | 分辨率:1% |  |
| 5.2 | 精确度:±2%(70-100%) |  |
| 5.3 | 脉率测量范围:20-254bpm |  |
| 5.4 | 分辨率:1bpm |  |
| 5.5 | 精度:±3bpm |  |
| 6 | 体温测量范围:0-50℃ |  |
| 6.1 | 通道数:两通道,显示T1、T2、△T |  |
| 7 | 可选配呼吸末二氧化碳 |  |
| 8 | 提供每台监护仪的配置清单 |  |
| 9 | 整机保修≥2年,需提供原厂出具的承诺书 |  |
| 10 | 须提供DATASHEET或制造商盖章确认的原厂技术参数文件 |  |
| 三 | 制造商在用户所属地设有经政府批准的办事处或分公司(须出具证明文件),为用户提供售后服务,并提供维修工程师名单及上岗证. |  |
| 四* | 投标产品在省内须有10家以上三级甲等综合性医院的用户(附用户清单). |  |
| 五* | 须具有中华人民共和国食品药品监督管理局颁发的3类医疗器械注册证及UL、FDA认证. |  |

国产图文影像工作站技术参数

| 序 号 | 产品名称 | 产品描述 |  |  | 产 地 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软 件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医学影像工作站软件V1.0 | （1）用户登陆管理模块 |  | （8）IE备份浏览备份模块 | 中国 南京 | # CR-IMAGE -2011A |
|  |  | （2）病人登记模块 |  | （9）视频录像、播放模块 |  |  |
|  |  | （3）图像采集、处理模块 |  | （10）定制病例模块 |  |  |
|  |  | （4）图文报告、输出模块 |  | （11）设计报表模块 |  |  |
|  |  | （5）数据库管理模块 |  | （12）自义工具栏模块 |  |  |
|  |  | （6）诊断模板操作模块 |  | （13）自动登陆模块 |  |  |
|  |  | （7）检索、统计模块 |  | （14）自定义内容模块 |  |  |
| 硬 件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计 算 机 | CPU | G540 |  | 中国 | LENOVO |
|  |  | 内存 | 2G |  |  |  |
|  |  | 硬盘 | 500G |  |  |  |
|  |  | 网卡 | 集成100以太网卡 |  |  |  |
|  |  | 光驱 | DVD刻录光驱 |  |  |  |
|  |  | 显示器 | 19英寸液晶 |  |  |  |
| 2 | 打印机 | HP 1000 彩色喷墨打印机 |  |  | 中国 | HP |
| 3 | 视频采集卡 | （1）功能：具有动态/静态影像采集 （2）支持YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 , RGB 32, 24, 15 （3）输入讯号：支持AV端子及S端子 （4）支持NTSC及PAL双系统： （5）分辨率：NTSC系统：720x576； PAL系统：720x576 |  |  | 中国 | CR-IMAGE -2011A |
| 4 | 相关配件 | 采集开关 | 脚踏采集开关 |  | 中国 南京 | CR-IMAGE -2011A |
|  |  | 视频数据线 | 高品质视频输入线 |  |  |  |
|  |  | 软件加密狗 | USB加密狗 |  |  |  |
|  |  | 软件光盘 | 工作站软件安装程序 |  |  |  |
| 5 | 台车 | 工作站专用钢架台车 |  |  |  |  |