安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2014SB0522

设备名称：包埋机

低温等离子治疗系统

腹腔镜镜头

设备数量：各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2014年05月 22 日至2014年05月	 29 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 四、	投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2014年05月 29 日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2014年05月 29 日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2014年05月 29 日 14：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 五、	采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2014-05-22

| YABO400组织包埋机(外销型) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 石蜡缸温度设定 |  | 30℃～80℃ | 任意设定 |
| 2 | 左、右组织存放缸温度设定 |  | 30℃～80℃ | 任意设定 |
| 3 | 加热台 |  | 30℃～80℃ | 任意设定 |
| 4 | 快速致冷台 |  | 0℃～5℃ |  |
| 5 | 保存缸 |  | 30℃～80 | 任意设定 |
| 6 | 冷冻台温度设定 |  | 0℃～-20℃ | 加速致冷 |
| 7 | 定时开机设定 |  | 一星期 | 方便使用、任意设定 |
| 8 | 出蜡控制 |  | 手控与脚控 | 方便使用 |
| 二．功能介绍 |  |  |  |  |
| 1 | 一星期定时开机 | 可设定一星期定时开机，方便使用，提高效率 |  | 方便使用 |
| 2 | 自动关机功能 | 自动开机后，四小时内没有操作使用，能自动关机，提高了设备和使用安全性 |  | 提高设备安全性 （国内独有） |
| 3 | 冷冻台 | 采用三菱技术压缩机，噪音小，可靠 |  | 方便使用，可靠 |
| 4 | 报警提示功能 | 如温度控制失控或损坏，能自动切断加热并报警提示。 |  | 提高设备安全性（国内独有） |
| 5 | 其它功能 | 带照明灯，镊子加热孔，放大镜 |  | 方便使用 |
| 6 | 带快速致冷台 | 用于标本快速固定位置 |  |  |
| 7 | 带流量调节阀 |  |  |  |

耳鼻喉低温等离子治疗系统招标技术参数要求

一、设备名称：MC-GZ310等离子治疗系统(高频手术治疗仪)。

二、临床用途：耳鼻喉各种息肉、增生、肥大、出血、炎症、糜烂等的治疗。如：通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体、悬雍垂的打孔或者切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症），以及鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结等方面的治疗。

三、 性能指标：要求在产品注册证及注册登记表中体现。

1. 电  源  交流220V ，50Hz

★2. 工作频率：440KHz（要求最大浮动范围控制在44KHZ内）

3. 输出功率：等离子汽化切割：1-10档可调

等离子汽化凝血： 1-10档可调

等离子汽化打孔： 1-10档可调

等离子消融凝血： 1-10档可调

★4、阻抗显示	阻抗显示为0-999，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）

5、工作计时	0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）

6、整机功耗	≦ 250±37.5W

四、性能特点：

一）、实用性体现：

1、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠。

★2、两种ABLATION（打孔、切割、止血、消融等功能）模式，一种PLACOAG（止血、凝固）。

3、多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。

★4、一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦。

5、具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等。

6、配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位。

7、治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏。

8、阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统。

9、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。

10、能在连接好脚踏和手柄后自动设置默认功率大小。

★11、侦测并提示刀头前端等离子强度状态。

12、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式。

13、低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。

五、配置要求：

1、鼻甲治疗刀头2把

2、舌根打孔刀头2把

3、止血消融刀头2把

4、咽炎、滤泡消融刀头2把

5、扁桃体、腺样体切割刀头2把

一、腹腔镜镜头技术参数

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ﹡1 | 0°腹腔镜 | 直径 10 mm，长31 cm，可高温高压消毒，光学镜的分辨率≥8.5LP/mm | 1 |
| ﹡2 | 30°腹腔镜 | 直径 10 mm，长31 cm，可高温高压消毒，光学镜的分辨率≥8.5LP/mm | 1 |