安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2014SB0909

设备名称：可视喉镜

肌电生物反馈系统

空气压力治疗仪

设备数量：各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2014年09月 11	日至2014年 09 月 18日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

四、	投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2014年09月 18	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2014年09月 18日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2014年09月 18日 15：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

五、	采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2014-09-09

可视喉镜技术参数

立式可视喉镜的技术参数：

1）立式可视喉镜为无线传输视频画面的新型喉镜，配备8寸LED液晶显示器，无线操作手柄，内置锂电池，连续工作2小时，欠电仍可工作20分钟，适用于常规困难气道的插入；

2）机架高度：最低至1050mm±10mm ； 最高可升至1420mm±10mm；

3) 50万像素。

4）显示器的长度：200mm±10mm；显示器的宽度：160mm±10mm；

5）喉镜片全长：中号140mm±10mm（可调节长短）；

6）可视喉镜的照度不低于800Lux；

7）鉴辨率不低于3.51 lp/mm（线条/毫米）；

8）观察景深不小于3~85mm.。

具有电子去雾功能，十秒去雾。

9）一次性使用喉镜片能承受50N的压力，不变形。

肌电生物反馈系统招标参数

一、设备名称：MyoNet-COW肌电生物反馈系统

二、数量：一套

三、系统组成

①便携终端；②工作台车；③肌电生物反馈系统软件；④处理分析计算机；⑤打印机；

四、系统功能

1、7吋彩色液晶触摸屏，便于设备操作；

2、终端设备中具有自由刺激、处方刺激、反馈刺激、TENS、表面肌电评估、盆底评估、多媒体训练、模版训练等八大功能；

3、无线蓝牙传输数据，可在电脑中对数据进行存储分析及数据管理；

4、终端设备也可通过SD存储卡对数据存储，便于没有电脑的情况下也对数据进行存储并进行后续的分析；

5、终端可进行专业的表面肌电评估，实现病房诊疗一体化；

6、终端内置多款多媒体训练软件，方便病房中进行训练；

7、软件可升级为专业盆底版程序，包括尿失禁、盆底刺激、膀胱刺激等专业刺激方案；

8、中央机包括病例信息管理、采集数据管理、表面肌电数据采集及分析、表面肌电报告、疲劳度分析报告、盆底评估、多媒体训练、模版训练；

9、表面肌电数据分析软件：包括有，原始表面肌电墨迹图、肌电积分、中位频率(MF)和平均功率频率(MPF)分析、平均曲线图分析、RMS分析、峰值频率(PF)分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值等分析）等多种分析模式。

10、中央机内置多款多媒体训练软件，增加训练的趣味性。

11、软件环境：中英文可切换；

12、软件中集成肌肉解剖图谱模型，作为正确贴放电极的指导；

13、数据可进行格式转换，便于跨平台数据分析；

14、系统软件的数据分析结果、图表可无缝接入上海诺诚公司的临床康复系统管理软件，可方便实现His系统的数据共享。

五、技术规格要求（所有参数以注册证参数为准或必须提供相应的检测报告）：

放大器部分

1、通道数：两通道

2、显示灵敏度：0.05μV/div～20000μV/div分档控制；

3、幅频特性：0.2Hz～10KHz；

4、扫描速度测量误差：1ms/div～5000ms/div时；

5、接地噪声：≤0.4μV(RMS)；

6、共模抑制比：≥110dB；

7、A/D转换率：24Bit；

8、输入阻抗： ≥1000 MΩ；

9、供电方式：锂电池供电或外接电源适配器

10、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%；

刺激器部分

1、最大电流脉冲输出强度：100mA，步长为1mA；

2、脉冲输出频率：0.1 Hz～120Hz；

3、靶脉冲宽度误差：50μS～1000μS；

4、上升/下降时间0-5s；

5、刺激/休息时间1-10s；

6、治疗时间5-40分钟；

7、刺激方向：单向、双向；

外设部分：

- SD卡，可进行动态数据存储；

- 视频端子，可外接电视，进行大屏幕训练；

3、音频接口，可外接耳机，进行音频输出；

4、USB及miniUSB接口，可外接USB输入设备，包括鼠标、键盘、U盘等；

设备尺寸：22.5*15.5*5cm

设备重量：1.2Kg

显示屏：7吋彩色液晶 分辨率800*480

主机和便携机可实现无线蓝牙连接（提供专利证书）

六、配置要求（简）

1、便携终端 1台

2、电极线 2根

3、记忆卡（2G以上闪存）1个

4、便携式手提箱1个

5、系统软件（中英文）1套

6、蓝牙适配器 1个

7、电脑1台

8、工作台车1台

9、打印机1台

七、售后服务及其他要求

1、便携终端免费保修壹年，终身维修

2、有免费维修800热线，响应时间＜24小时

3、三个工作日解决不了问题即提供备用机

空气压力治疗仪

产品功能

- 具有国家规定的医疗器械注册证

- 适用于预防血栓，治疗水肿和静脉回流障碍疾病，并且批准适用于间歇性跛行等下肢动脉缺血症状

- 通过CMD的ISO13485质量体系认证

技术指标

- 4腔重叠气囊

- 肢体套筒均为圆周压力设计

- 肢体套筒均为医用级TPU材料

- 高清彩色液晶显示，工作状态一目了然

- 各腔压力0-200mmHg

- 各腔压力可单独调节

- ※各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位

- 套筒有内衬布，方便拆洗、消毒，避免交叉感染

- 可选配分段套筒，默认足部分段压力130mmHg、腿部分段压力45-40-30 mmHg

- 机器自动识别套筒类型，并有压力检测和脱落报警功能

- 5种机器固有的治疗方案，水肿，预防，静脉，动脉，按摩五种，非单一模式

- ※有动脉组合方案，适用于兼有间歇性跛行等动脉缺血症状

- ※有水肿增强方案，适用于兼有肢体水肿

- 工作时间0-99分钟或连续运行

- 腔室达到设置压力后压力保持时间0-12秒可调

- 循环充气间隔时间0-90秒可调

- 可同时治疗2个肢体

配置要求

主机一台，气体连接管2组，也可选配足部分段套筒2个，腿部分段套筒2个