安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2015SB0316

设备名称：举宫器

冲洗泵

助产导乐球

骨科牵引架

设备数量：各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2015年03月 19	日至2015年03月 26	日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2015年03月 26	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2015年03月 26日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2015年03月 26日 14：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2015-03-16

举宫操纵器技术参数

1、接触人体部位的材料采用1Cr18Ni9Ti等无毒材料制造。

2、各部件外表面光滑，举宫头头端圆滑，杆部平直，无锋棱、毛刺、裂纹，其表面粗糙度参数Ra值为杆、钻头、举宫头不大于0.40μm，其余部位不大于0.80μm。

3、各联接部位牢固可靠，焊缝平整、光滑，无脱焊或堆焊现象。

4、各部件装卸方便，无卡滞现象。

5、电镀件的镀层符合YY 0076中规定的Ⅴ类2级外观要求。

6、具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不产生腐蚀现象。

7、在腹腔镜直视下，沿举宫杯进行切割子宫，操作简便，更容易把持。

冲洗泵技术参数：

| 电源 | ～220V 50HZ |
| --- | --- |
| 功率 | 50VA |
| 正压调节范围 | 10Kpa-50Kpa |
| 负压调节范围 | -50Kpa--10Kpa |
| 设备安全分类 | I类BF型 |
| 最大冲洗量 | ≥1000ml/min |
| 最大吸气量 | ≥1500ml/min |
| 噪声 | ≤70db |
| 外形尺寸 | 360*310*120mm |
| 重量 | 6kg |

导乐球型号参数

| 产品 | 型号 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 助产模型 | A型 | 套 |
| 导乐车 | 标准 | 辆 |
| 导乐球 | 国产65cm | 个 |
| 导乐球架 | 65cm | 个 |
| 分娩凳 | A型 | 个 |
| 导乐垫 | 183*80*1cm | 张 |

主要技术参数及配置

一、适用范围：

本牵引架可与各种类型手术台配套使用，主要用于进行下肢的骨科手术。使用时，可对病人的下肢进行侧式或卧式牵引，各种体位可任意调节。

二、主要技术参数

长度：1200mm

宽度：480mm

高度：800～1030mm

牵引行程：≥200mm

牵引架位移：≥600mm

托腿架位移：≥550mm

两牵引架管外展：≥60°

三、主要配置

牵引架        1张

托腿架        2只

牵引鞋（架）  2个

臀板          1张