安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2015YLSB0415

设备名称：骨科电钻

麻醉机

动力系统刀头钻头

设备数量：各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2015年04月	 16	日至2015年04月 23	日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2015年04月 23	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2015年04月 23日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2015年04月 23日 14：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2015-04-15

电钻主要参数

主要技术指标：

- 主机温度≤35·C

- 电池能量：充足电后的电池待载1A放电＞1小时

- 噪音：≤35Db

- 钻头锯片铣刀硬度：38HRC-53HRC

- 充电器工作时其对电池的充电电流0.6-1A之间

# 麻醉机主要技术指标

| 麻醉呼吸机部分 |  |
| --- | --- |
| 适用范围 | 成人、儿童 |
| 控制模式 | 气动电控、时间切换、容量控制 |
| *呼吸模式 | IPPV、SIPPV、SIMV、CPAP、SIGH、手动 |
| 总计呼吸频率监测 | 0次/分～99次/分 |
| *潮气量 | 50ml～1600ml原装进口流量传感器 |
| 吸呼比 | 1:8～1:0.1 |
| 数据接口 | RS232通讯接口可连接CIS、PACS等系统 |
| *浓度检测 | 独立氧浓度检测系统 |
| 手动/机械通气 | 开关同时控制呼吸机工作，一键切换 |
| 通过EMC和EMI测试 | 具备坚固的机械结构和良好的抗干扰性能 |
| *旁路系统 | 提供专用旁路吸氧接口及吸氧装置，便于患者的复苏吸氧 |
| 显示方式 | 7.4英寸彩色TFT +高亮度LED数码显示 |
| 监测参数 | 潮气量、分钟通气量、每分钟通气量、病人实时气道压力、峰值压力监测、PEEP、平均压力、触发灵敏度、手动监测 |
| 趋势图 | 可以自动保存TV、MV、I：E、设定频率、MODE、Ptrig、Alarm、通气压力、监测频率、PEEP、Pmean的数据，最长可记录24小时 |
| 报警参数 | 气道压力上下限、潮气量上下限、分钟通气量上下限、氧浓度上下限报警、呼吸频率上下限报警、报警复位功能、窒息通气 Apnea、氧气不足报警、电源故障报警、气路系统安全压力、报警静音等 |
| 麻醉机部分 |  |
| *流量计 | 氧、笑气高精度防静电四管流量计 |
| 氧气（双管） | 0.05～1L/min；1.0～10L/min |
| 笑气（双管） | 0.05～1L/min；1.0～10L/min |
| 流量联动装置 | 氧气和笑气按比例调节，可以确保氧浓度不小于21%。 |
| 快速供氧 | 25 L/min～75 L/min |
| 气源要求 | 氧气：0.28MPa ～0.6MPa 笑气：0.28MPa ～0.6MPa |
| 安全性能 | 氧气不足报警、氧气不足报警、溢气阀装置、安全阀、笑气截断 |
| 麻药蒸发器部分 |  |
| 七氟烷麻药蒸发器（单罐） | 温度、流量自动补偿 （可选进口蒸发器） 关键部件采用进口材料 蒸发器内置互锁装置确保使用安全 选用优质的密封及耐腐蚀材料 |
| 温度范围 | 15℃～35℃ |
| 输出浓度 | 0.2%～5%VOL |
| 容量 | 130ml |
| 售后服务 | 质保贰年 |

美敦力耳鼻喉科刀头、钻头   一套

小金刚动力系统刀头         一付