安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2015YLSB0514

设备名称：婴儿游泳中心设备

石蜡切片机

经皮黄疸仪

监护仪

设备数量：各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2015年05月	 20	日至2015年05月 27	日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2015年05月 27	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2015年05月 27日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2015年05月 27日 下午3：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2015-05-19

宣城中心医院婴儿游泳中心项目技术参数

婴儿游泳中心

（1）游泳池：6个

要求：

外径 95*85*80； 内径80*70*70，适合0-12个月宝宝

颜色：多选

产品特点：

1、节不环保 耐酸耐碱

2、安全实用 耐磨耐洗3、多种颜色，型号选择

（2）游泳池柜体：7.8米

要求：

高0.85米，宽0.9米，材料防腐防潮，经久耐用。

（3）抚触台：8米

要求：

高0.85米、宽1米、长1米，柜面无冰冷感，表面平整，无棱角。

（4）工作台储物柜7.8米

要求：

高0.85米，宽0.9米，

- 混水龙头6个，恒温控制器6个。

沐浴盆3个

要求：

规格：长宽1000m*790m
材质：易洗、耐磨、耐酸耐碱
可选颜色：多选
适用范围：0-12个月婴幼儿沐浴

沐浴盆柜体4.5米

要求：

高0.85米，宽0.9米，柜体为晶钢板+高分子人工仿大理石台面

（3）工作台2.5米

要求：

高0.85米，宽0.9米，柜体为晶钢板+高分子人工仿大理石台面

（4）花洒3个，恒温控制器6个。高温报警，自动断水。具体温度可自行设定。

石蜡切片机参数

德国徕卡原装进口石蜡切片机RM2235

1.切片厚度  1-60um

2.切片厚度指示：  视窗

3.修片设定： 10 um和30 um

4.水平进样：30 um

*5.垂直距离：70 mm

*6.样本回缩：60 um  可关闭

*7.样品夹  0位指示的精准定位系统

*8.手轮平滑 使用最新的弹簧原理的力平衡系统

9.精准的刀架侧向移动功能 确保刀片全长使用 刀片刀架内置护手

10整机结构紧凑 符合人体工程学设计 体现用户安全概念

JH20-1C经皮黄疸仪主要技术指标

★◎检测方法：     光反射式,绿、蓝光比较

★◎显示方法：     三位数字液晶显示   错误数据可清除

mg/dl  μmol/l单位滚动显示

可进行2－5次平均值测试

★◎测量误差：     00～15±1

16～25 ±1.5

◎光源：         氙闪光灯

◎电源：         AAA1.2V×4充电电池组

- 每充足一次电能检测约500次

◎开启准备时间：小于5秒

★◎重量g：       约190（含电池组）

◎体积mm：     161×53×30

◎充电器：       输入220V 50Hz 3w

- 输出6.5V 0.3ADC

◎校验盘：      对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

对黄色屏（“20”）显示20.0±1

SureSigns VM6 患者监护仪技术参数

- 可监护参数

标准配置参数: 心电(ECG),血压(NIBP)，血氧(SpO2)，心率(HR)/脉率（PR），呼吸（Resp，体温（Temp）

可选配置: 有创血压（IBP）,记录仪

- 性能特点:

- 原装进口.

- 整体小巧便携，重量轻，锂电供电便于携带转运（仅3.2公斤，锂电续航时间长达4小时）

- 标配床旁挂钩，可选多种固定安装选件，包括滚轮支架，壁挂支架

- 可靠的FAST SpO2 防运动及低灌注血氧技术，并可兼容Nellcor及Masimo血氧传感器

- 独有血氧灌注指数，显示血氧灌注信号质量

- 强大的心率失常监测，采用ST/AR算法（同Intellivue相同算法）

- ECG滤波功能，在手术室中减少伪差及电刀干扰

- 持续的温度测量，选配皮肤、食道/直肠温度探针

- 全面的打印记录，可记录病人ID，日期，时间及生命体征信息

- 强大的病人信息管理系统，支持HL7格式的病人数据经以太网传输至医院信息系统

- 配备USB接口，便于软件升级

- 多种病人（成人/儿童/新生儿）类型设计，满足不同人群需要

- 图标式用户交互界面，操作简便易学

- 可选配条形码扫描仪

三．显示

显示屏尺寸：8.4寸 LCD屏幕

分辨率： 800X600

显示通道：4 通道

大字体显示界面

四．电源

电源类型: 内部电池锂离子，智能电池 /交流电源

电池工作时间：4 小时

电池充电时间 < 4 小时

电源供应：100 - 240 VAC 线路电压，频度 50/60 Hz

功耗 ：< 72 W

五．安全标准

防护类别：第 I 类，即内部供电设备

防护等级： CF 类防除颤

工作模式：连续

六．性能指标

6.1  心电（ECG）

心率范围                   15 - 300 bpm

心率精度                   ±1% 或 ± 5 bpm （取较大值）

EASI 带宽                  正常监护：0.15 - 40Hz 滤波监护 （手术室模式）：0.5 -20Hz

导联                       3 导联

显示扫描速度               12.5、 25、 50 mm/s

起搏器检测                 在波形显示上的指示信号，用户可选

心电图尺寸（灵敏度）       2.0、1.0、0.5、 0.25 cm/mV 或“自动”

导联脱落情况               检出并显示

差分输入阻抗               > 2MΩ

CMRR（共模抑制比）         > 86 db （有 51 KΩ /47nF 不均衡）

输入信号范围               ±5 mV

6.2  血压（NIBP）

技术                        使用逐级放气压力的震荡计法

成人/儿童测量范围           收缩压 30 - 255 mmHg

舒张压 15 - 220 mmHg

平均压 20 - 235 mmHg

脉率范围 30-240 bpm

新生儿测量范围              收缩压 30 - 135 mmHg

舒张压 15 - 110 mmHg

平均压 20 - 125 mmHg

脉率范围 40 - 240 bpm

血压精度                    ± 5 mmHg

脉率精度                    ± 2 bpm 或 ± 2%（取较大值）

初始袖带充气                成人：160 mmHg

儿童：140 mmHg

新生儿：100 mmHg

后续袖带充气                比上次测得的收缩压数值高 30 毫米汞柱

6.3  有创血压（IBP）

ABP/CVP/PAP 测量范围              -40 到 360 mmHg

输入敏感度                        5μ V/V/mmHg

频率响应                          dc 到 40 Hz

零点调整

范围                              ± 200 mmHg

精度                              ± 1 mmHg

增益准确度

精度                              ± 1%

漂移                              低于 0.05%/℃

传感器

负载阻抗                          200 到 2000 Ω

输出阻抗                          ≤ 3000 Ω

总体精度（包括传感器）            读数 ± 4% 或 ± 4 mmHg （取较大值）

CPJ840J6 的容积排量               0.1 mm3/100 mmHg

6.4  血氧 （SPO2）

SpO2 测量范围                     0 - 100%

脉率测量范围                      30 - 300 bpm

SpO2 精度                           范围                       精度

可重复使用性传感器

M1191A、M1191AL、M1192A           70 - 100%                    ±2.5%

M1193A、M1195A                    70 - 100%                    ±3%

M1194A                            70 - 100%                    ±3%

一次性传感器

M1131A                            70 - 100%                    ±3%

M1132A、M1133A                    70 - 100%                    ±2%

Nellcor 一次性传感器

M1901B                            70 - 100%                    ±3%

M1902B、M1903B、M1904B            70 - 100%                    ±3%

脉率精度                          ±2% 或 ±1 bmp （取较大值）

波长范围                          对于所有指定的传感器为 500 到 1000 nm

最大光学输出功率                  对于所有指定的传感器为 ≤ 15mW

6.5   呼吸（RESP）

技术                             经胸的阻抗

测量范围                         4 - 150 次呼吸每分钟（rpm）

精度                             • 在 4 - 120 rpm 的范围内为 ±1 rpm

• 在 >120 rpm 的范围内为 ±2 rpm

所用的心电图导联                 RA 到 LL

显示扫描速度                     6.25、 12.5、 25 和 50 mm/s

导联脱落状态                     检出并显示

最长报警延迟                     实际 RR 超出报警限值之后发出呼吸报警的延迟时间取决于 RR 与限值之间的差，以及呼吸波形的强度。以下图表显示在差值最小，波形强度最低的情况下的最长延迟时间。

6.6   温度（Temp）

测量范围                         26.7 到 43.3 ℃ （80 oF 到 110 oF）

精度                             ± 0.1 ℃ (± 0.2 oF)（连续模式，符合 ASTM

1112-00）

分辨率                           0.1 ℃

6.7   记录仪

类型                             温度

纸宽                             58 mm

速度                             可选择的速度为 6.25、12.5、25 和 50毫米/秒

6.8   接口规格

护士呼叫报警输出

连接头                           3.5 mm 绝缘电话插孔

LAN 端口                         10/100 Base-T 以太网接口，带有 RJ-45 连接器

除颤同步化端口                   绝缘，3 个导电体， 1/4 英寸电话插孔

USB 端口                        系列 A 标准 USB 连接器