安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2015YLSB0727

设备名称：1.阴道镜

2.心肺复苏机

3.悬吊拉钩装置

4.全视网膜镜  5.前置镜（4）

设备数量：各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2015年07月 29	日至2015年08月 05	日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2015年08月 05	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2015年08月 05日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2015年08月 05 日 下午3：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2015-07-28

电子阴道镜招标参数

  - 镜头性能要求：

  - 镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和高清CCD成像功能，整机成像系统水平分辨率≥500线，须提供证明其功能的CFDA检测报告并加盖公司印章确认；

  - 放大倍数支持 1～36倍连续变倍，镜头须提供单独按键控制放大倍数显示或关闭功能，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记，需提供证明其功能的打印报告样张并加盖公司印章确认；

  - 有效操作距离应满足： 170mm～300mm，视场范围满足：150mm＞Ф＞10mm，须提供证明其功能的CFDA检测报告或说明书并加盖公司印章确认；

  - 有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的可视焦距调节功能；

  - *为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：对观察图像视野变换（放大/缩小）、手动可视焦距调节（+/-）、白光变色温观察（三级）、电子绿色滤镜观察（三级）、计时显示和图像冻结功能，并支持镜头手柄按键控制图像采集；须提供证明其功能的镜头按键外观照片并加盖公司印章确认；

  - *亮度可调的环形LED组光源，须与镜头集成一体，LED组≥38颗，提供能证明其功能的外观照片图并加盖公司确认印章；

  - 要求采用全金属模具结构可升降直立式支架，确保其使用的稳定性和升降固定的可靠性，须提供证明其功能的外观照片图并加盖公司确认印章。

二、阴道镜工作站性能要求：

- 提供满足多功能应用阴道镜工作站设计，集成显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能，打印机放置位置空间可支持常用类型的喷墨打印机安放（如惠普、佳能、爱普生），必须前置方便纸张安装，须提供证明其功能的外观照片图并加盖公司确认印章；

- 基于流程化管理操作界面，可实现对患者的预约管理、就诊信息录入、转诊阴道镜检查指证信息录入、检查图像观察与采图、图像注释、诊断分析与评估、病例管理、统计分析和图文报告打印等功能；能对观察检查图像进行动态录像和电影回放；

- 能在阴道镜检查过程中将生理盐水检查、醋酸染色检查和碘染色检查图像按时间顺序同屏对比显示，且同屏显示图像数量≥6幅，提供能证明其功能的软件界面照片并加盖公司确认印章；

- 需提供符合ASCCP2013指南要求的宫颈、阴道、外阴常见术语参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断；同时也需提供患者资料的对比分析及多次复查信息同时显示，方便医生对患者检查历史的追溯管理。

- *支持两种以上阴道镜评估方法，并能方便流程化、智能化地指导阴道镜检查拟诊及活检部位提示，并提供不少于70例已病理确诊的病例资料供操作练习，须提供能证明其功能的软件应用界面及专利申请证明。

- 阴道镜检查及打印报告可针对孕期、绝经期及LEEP手术的要求进行特殊记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，具有提交患者打印报告后系统自动PDF格式备份功能,便于医疗纠纷的追述，需提供4种以上阴道镜检查报告样张和1种LEEP手术报告样张，并加盖公司确认印章；

- *可针对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析，统计结果可以拼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表；

三、网络应用功能

- 基于患者为中心的网络数据库管理安全管理系统，支持病例资料及患者隐私提供四级保护管理（主任、医生、护士、系统管理），可对患者信息录入、阴道镜检查、治疗和诊断复核等业务进行权限管理，保护患者隐私和数据安全，并能提供病例资料的自动备份与恢复功能，须提供能证明其功能的软件界面照片并加盖公司确认印章；

- 提供DICOM3.0数据交换接口，可方便与医院HIS/EMR系统互联，须提供证明其功能的CFDA检测报告；

- 支持护士站/专家工作站、阴道镜检查、LEEP治疗、转诊信息和病理结果信息综合管理网络化应用，方便门诊业务的统计分析；

4.*提供预约与随访管理功能，可方便地追溯患者在每个阶段的检查和治疗处理过程的记录，更好地指导临床诊治和随访管理。

- 其他

1.国内三甲医院装机名单不少于10家。

2.国内三甲医院阴道镜培训基地不少于4家需提供科室联系方式以供备查。

3.提供安徽办事处证明文件或宣城市周边办事处证明确保机器维护与售后便捷。

备注：以上带星号参数均为临床所需核心参数，所投产品参数应至少满足3个。

MCC 100 招标参数

*1、驱动方式：使用气体作为动力源。无需市电或电池供电驱动，可使用院内

和急救车车载集中供气系统。

2、按压频率：100 次/分钟。

3、按压深度：3.8~5.2cm。

4、按压舒张比：50％:50％（即1:1）。

5、输入气动源压力：(0.34±0.04) Mpa。

6、输入气动源流量：110 L/min～155L/min。

*7、按压方式：立体按压，垂直按压胸腔的同时，通过绷带挤压胸腔，达到全

胸腔覆盖。

*8、可移动性：能在运输途中不间断进行按压，在达到一定倾斜角度的病人搬

运中也能正常按压。从病人家里－到急救车－到急诊室－到心导管室等。

*9、按压自适应性：胸廓按压能够自动识别并适应病人胸廓尺寸，始终确保有

效的按压深度。

*10、无挡板设计：巧妙的设计，让复苏病人的身体背身板成为按压支撑板。

11、安装方便：三步操作，30 秒之内完成复苏实施准备。

*12、小巧便携：主机重量2.5Kg，方便在户外携带，在复杂的移动医疗环境

中使用。

13、主机尺寸(长×宽×高)：190mm×148mm×158mm。

14、安全可靠：通过美国Weil 危重医学研究院动物实验验证（提供视频文

件）。

15、适用环境：急救现场、急救车、医院、机场、救援队、消防、野战医院

等。

*16、通过FDA 及SFDA 认证。

腹部手术器械参数

汇博悬吊式肝脏拉钩Ⅱ型（双侧）

器械包内器械的型式、规格、配置及材料            单位mm

| 序 | 器械名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑立杆 |  | 根 | 2 | 12Cr13 |
| 2 | 床夹器 |  | 只 | 2 |  |
| 3 | 调节连杆 |  | 只 | 2 |  |
| 4 | 肋缘拉钩 |  | 把 | 6 |  |
| 5 | 支撑横杆 |  | 根 | 2 |  |
| 6 | 锁紧器 |  | 只 | 2 |  |
| 7 | 吊环 |  | 只 | 4 |  |
| 8 | 铝合金箱包 |  | 只 | 1 |  |
| 9 | 说明书、合格证、注册证 |  | 份 | 1 |  |

间接眼底激光镜参数

品牌：美国VOLK

数量：1个

视场：160°

图像放大倍数：5×

激光点：2.0×

主要应用：角度极宽的全视网膜光凝固

数码裂隙灯前置镜参数

品牌：美国VOLK

数量：4个

视野：103°/124°

放大倍率：0.72×

激光点：1.39×

工作距离：4-5mm

主要应用：最广视野的全视网膜检查，同时保持高分辨率