安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2015YLSB1009

设备名称：1。耳鼻喉科测听隔音室2．耳鼻喉科治疗台

3．德国林克关节镜器械（一批）

4. 间歇式充气压力系统

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2015年10月 15	日至2015年10月 22	日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2015年10月 22	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2015年10月 22日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2015年10月 22日 下午2：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2015-10-09

测听（隔声）室招标参数要求

- 投标厂家的资质要求

* 1、投标厂商必须是具有以上合法企业资质的隔声室专业生产厂家或授权代理商；厂家经营范围含“隔声室、屏蔽室设计安装”的专业性生产厂家；

* 2、投标厂商必须具备有同类项目三年以年经验及十家以上同类项目用户安装业绩；

* 3、必须提供投标厂家的公司简介，企业彩页及类似项目的安装质量证明；

- 测听室技术参数要求及说明

1、面积要求：1间 约3-6m2，根据堪踏现场量房设计尺寸，室内高度不低于2米。

2、结构功能：设计整体为全钢壳体双“悬浮”式多层材料复合隔音结构，工厂生产，现场组装成形，可拆卸式，具备隔振、隔声、吸声、消声四大功能，符合安全、环保、空间实用功能。

3、设计标准：1）、在外环境噪声级为≤55dB(A)、开启通风、照明状态下，室内达到的标准：

纯音电测听室：本底噪声声压级≤25 dB(A)，符合GB/T16403，GB/T7583测听环境噪声标准。 2）、室内空气质量符合GB50325—2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。

4、减振：采用高性能的HZT-阻尼弹簧减振器+低频橡胶减振垫复合及串联方式，具有优良的隔振及耐用性能。减振器额定载荷：160Kg/只；额定静变形：7±2mm/只；额定固有频率：7±1HZ/耐高温、耐潮湿，不老化蠕变；

5、墙体：采用Anti-R技术超聚能隔声墙，墙体总厚度200mm，外表采用1.5-1.8mm国标冷轧钢板，喷塑处理，环保节能、美观大方；隔声性能指数符合STC-45要求；

6、门：设计为双磁吸“声闸”式隔声门，开关自如，不安装门锁，以确保安全性。（尺寸1900mm*800mm*80mm,磁控技术、“声闸”技术，冰箱式密封方式）；

7、窗：采用专业双层隔音玻璃技术，透光好，（尺寸800mm*600mm，Anti-R微真空异频技术隔音窗）,双层隔音窗隔声性能指数符合STC-45要求；

8、室内表面处理：内饰采用高档专用纤维吸音板或金属微孔吸音板，美观耐用，环保无异味，吸音频率宽，吸声效果好；

9、通风消音系统：强制送风导入设计，（独立进风、出风），配MI-20型阻抗式消声器一套、超静音动力风机一套、可调速开关、软风管道等附件；消声器内部采用阻性和抗性复合消声结构，设计要求达到既允许气流顺利通过，又能有效地阻止或减弱噪声传入。新风换气次数不小于8次。

10、电源照明：AC220V接入，采用22W吸顶灯无干扰照明；配置开关一组、插座二组以上；

11、信号转接系统：采用AT-10C型十通道专用信号接入系统，阻值低，信号无延迟；转接线数不小于10线数；信号线路“穿墙”时，必须进行密封处理或采取相关措施，防止噪声通过“穿墙”孔隙串入；

12、地面：环保绒面地毯，易损件方便更换，符合消防规范要求；

13、施工工期：  20  个工作日完成。

14、其它说明：本项目采购范围内的设备、材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由厂方承担。采购的设备、材料、型号、规格、质量等符合国家、地方及行业有关规范及要求。

* 15、要求必须提供本项目的设计方案、平面图、主要材料清单、施工方案及验收方案。

耳鼻喉科治疗台标配及技术参数

- 电源：220VAC，50-60HZ

- 外形尺寸：1550*635*790mm(可延长）

3、写字台：1副、 环保型钢化玻璃台面。

4、环境温度：5℃-40℃，相对湿度：≤80％，大气压力：86KPA-106KPA

5、LED照明灯：1套,可以在180°内旋转，垂直上下移动，亮度功率为：50W，（其机械支架及立柱为不锈钢材料 ）

6、喷雾枪：3支（2直1弯）、喷雾正压（100-150）KPA±5KPA（可手动控制喷药量、枪管任意互换）

7、吹枪：1支、正压≥0.1Mpa

8、吸枪：1支、负压（20—70）KPA±2KPA（压力可自调）

9、加热除雾装置：1套，加热温度为（38±5）℃（可根据工作环境调整温度）

10、不锈钢器械盘：2个 ，可整体移动消毒

11、棉球杯：1个

12、滴药瓶：4个、磨沙口玻璃药瓶（透明/棕色）30cc

13、压缩机马达 ：1台、功率≤400W

14、真空吸引马达：1台、功率≤315W

15、X射线胶片观察灯：1个

16、欧氏管装置：1套，治耳鸣、耳聋。

17、排污装置：1套

| AC550型间歇式充气压力系统技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |
| 一、 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 标准配置 | 抗栓泵(1台),连接管(2根),简便使用说明标签(1个),操作手册(1本) |
| 二. | 主要技术规格 |  |
|  | 气泵 | 超静音、轻巧方便、自动化程度高，通俗明了的设计简单易学、一健式按钮操作，液晶显示提供给病人和护理人员清晰的信息反馈和快速故障检测。 |
|  | 护套 | 压力护套具有良好的透气性和保暖性，轻巧易清洗 |
| 2.2 | UL器械分类 | I类器械；内部供电，便携式；BF类型适用组件；非AP或APG器械 |
| *2.4 | 工作模式 | 双腿交替进行 |
| *2.6 | 压力范围 | 30-60mmhg的安全范围，可以调节 |
| 2.7 | 床钩 | 有 |
| *2.8 | 音频/视频告警 | 可根据机器面板报警部位的显示查出报警原因 |
| 2.9 | 主机重量 | ≤3kg |
| 2.10 | 电源要求 | 100-240VAC，50VA，50/60Hz |