安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2015YLSB1116

设备名称：1。自动气压止血带

2．抢救床   3. 病理科实验台（见配置清单）

4. 支气管镜清洗系统

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2015年11月 18	日至2015年 11 月 25日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2015年11 月 25	 日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2015年 11 月 25 日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2015年 11月 25 日 下午2：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829832

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2015-11-16

自动气压止血带（单通道立式）

一、技术参数：

压力设定范围：0-100kPa

压力稳定精度：±3 kPa

时间设定范围：0-120分钟

初始充气时间：≤50秒

供电电源：AC 220V±10%  50Hz

DC 12V（备用电池）

额定功率：≤20VA

二、性能特点：

● 抗干扰金属外壳、气压式升降支架，高度可调、移动自如。

● 高规格硬件、软件完善。

● 易学易用、操作简单。采用国际流行的插拨式接口，连接方便可靠。

● 术中可随时增减（压力、时间）设定值。

● 自动检测漏气功能、欠压自动补偿。

● 五十秒以内可以把腿部袖带冲压到100kPa。

● 止血袖带最大耐压值为120 kPa。

三、保险功能：

工作时间到自动阶梯放气，防止患者心、脑突然缺血；工作压力超过80 kPa显示屏闪烁报警；供电术中中断，内部电源自动接通供电，备用电池可连续工作6个小时以上。

四、报警功能：

手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作；气路严重泄漏以灯光和声响报警。

五、计时、记忆功能：

手术中显示剩余时间，手术结束，显示累计时间，并自动记忆设定压力参数，以供下次参考，可节省设定时间。

抢救车配置及技术参数

*型号：RS111

*规格：193*64/73*54/84cm;

*全长：193KG;   *全宽：73CM;

*床高范围（床面高度）  最高：84CM   最低：54CM

*床板位置调节   背板：0-75度

*最大承重：250KG;

*中控静音轮直径：15CM;

*输液架；

*可升降导向轮；

*床垫；

*PP护栏；

*PP床面；

*“心肺复苏位”快速释放把手（CPR);

*表层静电粉末喷涂；

*包装：198*71*62CM

*净重：81KG  *毛重：115KG

1.车体钢体喷塑，钢体喷塑床面；两片式PP护栏，车面及护栏采用PP工程塑料一次注塑成型;

2.后背可以升降气杆控制、床板位置调节：背板0-75度;

3.万向轮：Φ125中控静音脚轮，中控刹车，易于制动，稳定；

4.配有不锈钢升降式输液架；

5.最大承载：250kgs,配带床垫（外面是防水细帆布，里层是2cm的海绵);

6.该车采用国际先进的中控刹车系统，稳定、可靠，车面为分体结构，上体采用优质汽簧作支撑力源，操作简易、方便。

病理科实验台配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | L*750*800 | 米 | 40 |  |  |
| 2 | 中央台 | L*1500*800 | 米 | 3 |  |  |
| 3 | 水槽水龙头 | 500*400*300 | 套 | 8 |  |  |
| 4 | 采血台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 试剂架 |  |  |  |  |  |
| 6 | 转角台 | 1000*1000*800 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 插座盒 |  | 套 | 50 |  |  |
| 8 | 洗眼器 |  | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 滴水架 |  |  |  |  |  |

注：根据实际到货数量结算。

钢木结构

中 央 实 验 台、边台

| 部件 | 材 质 说 明 |
| --- | --- |
| 钢 制 | 采用上海宝钢产方型钢管，管型厚60*40*1.2mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好 |
| 试剂架 | 采用钢玻结构，立柱采用100*50*1.5mm厚上海宝钢产方型钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，搁层采用优质10mm厚玻璃，支撑件采用上海宝钢优质1.5mm厚冷轧钢板经模具冲压成型，高低可调。美观大方，带五孔插座。 |
| 台 面 | 采用12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱。边缘加厚，圆滑加背面止水槽处理。（美国威盛亚品牌） |
| 背 板 | 采用16mm双饰面三聚氢氨板，板材截面一律用优质PVC封边作防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 |
| 柜 体 | 采用18mm双饰面三聚氢氨板，板材截面一律用作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 |
| 门 板 | 采用18mm厚双饰面三聚氰胺板，板材截面一律采用2.0mm厚优质PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。 |
| 抽 屉 | 采用18mm双饰面三聚氢氨板，板材截面一律用优质PVC封边作防水处理 |
| 拉 手 | 采用优质PVC一字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，耐腐蚀，防酸碱。 |
| 铰 链 | 采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 |
| 导 轨 | 采用三节超静音承重滑轨，模具成型，耐腐蚀，在一定范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于实验室特殊的工作环境使用。 |
| 调节脚 | 专用不锈钢螺杆，可调整高度为10～30mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。 |

必须与科室取材台，通风柜位置衔接。按室内通风系统预留风口确定式样。

内镜一体化清洗设备参数要求

- 采购需求：

1、产品名称：内镜一体化清洗设备   数量 ：1套

1、1项目具体内容 ：纤支镜清洗1组、

1、2产品要求

设备操作流程:初洗→酶洗→清洗→浸泡→末洗→干燥设计,详见下面具体要求。

★1、3产品主体材质要求:采用进口高分子复合材料PMMA生产，材料特点:耐酸、耐碱、不开裂、细菌附着率低等。要求提供国际权威机构对设备主体原材料化学成分检验合格证明。

2、产品用途及设计标准

2.1整个流程按卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范》设计.

2.2满足内镜中心纤支镜清洗和消毒。

二、设备参数要求

★1、材料及规格

1.1台面、洗消槽、干燥台，均采用具有耐强酸强碱优质高分子复合材料PMMA生产，一次性经高温压模成型，厚度5.6mm。设备高度1860mm，烘托房间整体美感.

1.2柜门整体采用防撞钢化玻璃设计、厚度4mm和专用钛镁合金金属收边制作,防腐防潮、防锈、防划伤。主体支架用304全不锈钢制造。

★1.3清洗槽规格： 数量5个

方槽内尺寸：405×465×220mm     要求特殊定做

干燥台规格为：1180×715mm×1组  要求特殊定做

2、台面、干燥台及洗消槽要求

2.1所有清洗槽四周带凹槽防溢水设计，槽底四角为圆弧形,方便清洗、排液。

2.2设备洗消槽前沿高度根据人体工程学的设计应用，减轻了医护操作人员长时间的站立操作而造成的疲劳，充分保证站立时的舒适感。

2.3整个清洗台面采用弧形、无菱角设计。

2.4干燥台需有防止内镜和其它正在干燥的器械等意外滑落的功能等,带围墙式设计。

3、背板技术要求

3.1背板一次性整体吸塑成型，采用面层为PMMA的优质高分子复合材料,防腐防潮，永不生锈，材料具有抗紫外线老化的特性。顶部带LED灯箱.背板中部带照明系统,背板成弧形。

★4、微电脑自动灌流器，面板嵌入式设计    数量： 3个

4.1采用人性化“隐形设计”与背板形成一个整体平面，嵌入式。
4.2在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水，杜绝交叉感染。
4.3具有一次性完成四个环节的功能：“脉动”注液、注气、吸引、计时。
4.4各种数据可自行自由设定（0～99分），计时准确。
4.5一键启动，避免重复操作。
4.6面板为防水型设计（其工作电压为12V），中文液晶显示。

5、高压供水器       数量：1个

高压脉冲型，自动启动，电压：DC 12V, 电流：3.5A,出水水压：0.4MPa（恒压）。功率：36W  流量：5.0L/min。

6、水处理器         数量:1个

采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染。高水平消毒用水为5μm和1μm高精度超微过滤  流量：0.5T/h   功率：800W   电压：220V。

- 气体处理器        数量:1个

7.1过滤精度达到99%，电压220V,功率36W。对空气进行过滤及杀菌处理。

- 专用空压机       数量:1个

8.1供气压力：max0.75MPa  供气量：60L/min   噪音≦60dB  电压：220V  输出功率：600W。

- 内镜烘干机功率    数量:1个

9.1功率300W～900W 控制，风量大，速度快、对内镜外表面干燥处理。

- 中心气体处理器     数量:1个

10.1气压调节范围：0～0.75MPa，分离空气中的水分及杂质，另外设有注气压力调节器。

11、高压气枪      数量：3把

11.1优质304#不锈钢材质，特殊订制的吹气专用喷嘴，适用不同口径的内径接口。

12.2压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值。

12、高压水枪      数量：3把

12.1优质304#不锈钢材质，特殊订制的清洗专用喷嘴，适用不同口径的内径接口，自动封闭注水口。

12.2压力:标准水压0.35MPa（恒定，可调，由中心统一控制） 流量：5L/min。

13、给排水系统    数量：5套

13.1专业定做优质SUS304不锈钢材质转折式水龙头，优质陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口。

13.2多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。
13.3排水系统：优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。

14、供气管路：采用优质的气动部件PU管，承压强，寿命长，外径[7.8、8.2]mm，内径[5.4、5.60]mm，耐压16kg。

15、酶洗自动灌流器   数量：1个

15.1中文液晶显示、与背板形成一个平面整体，安全电压12V、嵌入式。

15.2 具有一次性完成四个环节的功能：“脉动”注液、注气、吸引、计时。

15.3注液流量为1.55L/min，注液水压为0.45MPa，注气压力为0.165MPa。

16、浸泡自动灌流器     数量：1个

16.1中文液晶显示、与背板形成一个平面整体，安全电压12V、嵌入式。

16.2 具有一次性完成四个环节的功能：“脉动”注液、注气、吸引、计时

16.3注液流量为1.55L/min，注液水压为0.45MPa，注气压力为0.165MPa。

★17、方槽盖    数量2个

17.1、采用高分子耐酸碱材料，避免消毒液气体外散，减少人员刺激，要求必须达到完全密封。

17.2、手柄与盖体要求整体一次吸塑成型。

18、快速接头    数量  5套

18.1材料采用耐酸碱的工程塑料制作，要求能放入任意消毒液中随镜浸泡，通透性优良不易堵塞。

19、酒精灌流系统     数量1套

19.1与背板形成一个平面整体，嵌入式。

19.2 中文液晶显示，安全电压12V。

19.3注液流量为1.55L/min，注液水压为0.38MPa，注气压力为0.165MPa。

★20、中心电源控制器     数量 1个

20.1、为整个设备提供稳定的电源，保证设备电源12V,安全可靠，要求带电压表，能实时观察了解电压变化情况。

21、附件清洗篮         1套

22、工作流程操作图     1套

22.1要求采用亚克力材料制作。

四．售后服务要求

⑴ 保修期限：保修 2年，终身维修。

⑵ 保修期服务要求：

a. 保修期内因设备本身造成的各种故障提供免费技术服务和维修。

b.保修期内定期对设备进行维护，如发生故障及时解决。

⑶ 维护方案及价格

a. 在设备整个使用期内应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后  2 小时内做出回应，并在 24 小时内派人员到达用户现场实施维修。

b. 零配件在该设备停产后还需保证 5 年的供应。

c. 终身维修，保质期过后维修时不收取维修费，只收取零件成本费用。

⑷ 设备安装、操作培训要求：

a. 免费现场安装、调试，免费培训。

b. 对维修人员提供培训，使其能对设备进行正常的维修保养及能对一般故障进行维修。

c. 对操作人员进行操作培训。