安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB0705

设备名称：1。婴儿培养箱   2。无创呼吸机

3. 空压机（备注：单一来源采购）供应商：溧阳市常信远电子仪器厂

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 08月 18	日至2016年 08 月 25日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2016年 08月 25	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2016年 08 月 25 日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2016年 08 月 25	日 下午3：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829778

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-08-16

婴儿培养箱招标参数

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式；

2、具有湿度显示功能和湿度控制功能；

3、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

4、独立的超温保护系统；>37℃温度设定功能；箱温和肤温显示温度范围：5~65℃，箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37~39℃）；肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37~38℃）

★5、婴儿床倾斜角度无级可调功能；婴儿床倾斜角度：±12°无级可调，温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

6、产品具有自检功能，多种故障报警提示；故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等

★7、嵌入式集成传感器盒，抽屉式水箱，整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

★8、采用进口有机玻璃；双层恒温罩，自动风帘装置；

★9、蜗壳风道及交、直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

★10、采用低噪音的直流电机，婴儿舱内噪声：≤45dB(A)

11、升温时间：≤30min

12、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃。

★13、皮肤温度传感器精度：±0.3℃内

★14、湿度显示范围：0%RH—99%RH；湿度控制范围：0%RH—90%RH；湿度显示精度：±10%RH内

15、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm²  (光源为灯管)

≥1.7mW/cm²  (光源为LED)

16、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm²  (光源为灯管)

≥1.3mW/cm²    (光源为LED)

17、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

18、光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分  (配置黄疸治疗装置时)

19、重量显示精度：±1%内（配置称重装置时）

CPAP-C型呼吸机技术参数

一、品牌、产地和用途

1 品牌：Stephan

2 型号：CPAP-C

3 产地：中国北京

4 用途：适用于体重低于20公斤的新生儿和儿童

二、工作原理：持续流量、压力限制

三、空氧混合器类型：浮子流量计

四、主要技术参数

1 吸入氧气浓度：21-100%

2 流量：氧气0-10L/min，空气0-10L/min

3 呼吸压力监测范围：-10-60 mbar

4 压力调节范围：呼气末正压/持续气道正压0-10mbar

5 手动呼吸功能吸气平台压调节范围：15-60mbar

6 压力限制调节范围：15-60mbar

7.标准端口可用于：负压吸引与药物雾化

五、报警

1 报警方式：最小压力声光报警，有静音键

2 报警范围：气道压力2-15 cmH2O

六、病人单元

1 型号：P1

2 功能：加温湿化一体化，压力限制调节

3 产地：中国北京

七、病人管路

1 型号：P1

2 材质：医用硅胶

3 功能：加热管路，加热丝密封在硅胶管路外所缠绕的螺纹壁内

4 产地：德国

八、气源

1 空气：内置压缩泵

2 氧气：中心供氧或者医用氧气瓶

3 氧气压力：3-6bar

九、电源

1 交流电：220V，50-60 Hz

2 功率：85VA