安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB1106

设备名称：1。护理设备

2. 紫外线空气消毒机    3.射频治疗仪

4. GSP药品保存柜      5。经皮黄疸仪

设备数量：（见附件设备参数）

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 11 月 08  日至2016年 11 月 15 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2016年 11 月 14 日下午04：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2016年11 月 14 日下午04：30（北京时间）

- 议标时间：2016年 11 月 15 日 上午09：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829778

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-11-06

护理设备产品参数

| 序号 | 产品名称 | 产品型号、尺寸 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晨间护理车 6台 | YC-60-J-06020 外形尺寸：988*541*970mm | - 车体由优质冷钢喷塑而成，钢板厚度≥1.0mm； - 车体左侧分为三层，台面尺寸475*463*820mm,下部配有一只抽屉尺寸为304*358*74mm，抽屉导轨均采用三节静音滑轨； - 车体右侧配一只污物袋（可更换），污物袋可随扶手放下时收起，减少占用空间，下部为可抽拉的托架； - 车体底部配有四只Φ100mm施可瑞聚胺脂静音脚轮，其中两只带有刹车，超静音防缠绕； - 车体四角带ABS材质加橡胶开模制作防撞角。 |
| 2 | 治疗车 13台 | YC-31-J-a30046 台面尺寸：400*500*882mm | - 车体主体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷塑，钢板厚度≥1.0mm； - 三层结构，上2层带有不锈钢护栏； - 人造大理石台面，内陷不锈钢托盘； - 一抽，抽屉均采用优质的三节静音滑轨； - 配有2只带盖污物桶，可水平旋转。 - 车体底部配有四只φ100mm静音脚轮，其中两只带刹，防毛发缠绕； - 四脚上带有ABS加橡胶开模制造的软护角； 附件可根据客户要求增减 。 |
| 3 | 抢救车 8台 | YC-20-J-02001 台面尺寸：620*358*900mm | - 车体主体材质为优质冷轧钢板喷塑，钢板厚度≥1.0mm；双面静电粉末喷涂； - 台面为两侧平拉开，可锁，内侧有活动式48格药盘，可取出，每格都有标签插槽； - 二抽，第一层高度为471*321*46mm内为48格药盘；第二层为520*358*72mm内部可分隔；抽屉均采用优质三节静音导轨； - 下部为对开门柜，内有一层横隔板，采用铰链连接，静音缓冲； - 车体底部配有4只φ100mm施可瑞超静音万向脚轮，其中两只带刹，防卷发； - 车体四周安装有ABS材质加橡胶开模制作软护角。 |
| 4 | 治疗车 13台 | YC-31-J-03337 台面尺寸：604*457*845mm | - 车体主要由塑、钢结构组成，钢板厚度≥1.0mm，表面静电粉末喷涂； - 凹形ABS台面，带三面不锈钢护栏，护栏上扣有可拆卸式小隔断，用来摆放砂轮杯、消毒液杯；三层凹陷台板结构，每层均有电镀护栏； - 两层自锁式模具成型高为80mm且内部可分隔抽屉； - 抽屉导轨为三节静音伸缩导轨； - 带外罩φ100mm施可瑞双轴承静音万向脚轮（其中两轮带刹），防卷发； - 车体四周安装有ABS材质加橡胶开模制作软护角； - 车体右侧上配有一个网篮；右侧下配有一大一小污物桶； - 附件可根据客户要求增减。 |
| 5 | 操作台 4台 | YC-84-J-0800095 1315*600*820mm | 柜体采用优质钢板为原材料，钢板厚度≥1.0mm；整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点；铝合金人造石台面包边,整体台面下加18MM厚垫板，增加台面整体受力均衡，台面不易开裂，垫板为绿色环保型优质木工板；每组柜子台面下面各有两只小抽屉，外侧板为铝合金；抽屉下面为对开门柜，柜内有一层活动隔板，抽屉导轨采用静音三节导轨，铰链有缓冲功能,柜体底座为304不锈钢底座厚度≥1.2mm。如图→ |
| 6 | 病历夹车（25格） 10台 | YC-40-J-b400069 台面尺寸：416×421×1161mm | 车体为优质冷轧钢板喷塑，钢板厚度≥1.0mm； 2．台面为ABS台板模具成型台面，耐磨、防渗透、耐腐蚀、易清洗； 3．单排25格病历ABS导轨模具成型，有相应的序号对应，可锁闭，上部一只抽屉高100mm，抽屉导轨均采用进口三节静音滑轨， 配锁可锁闭，可存放其它物品，病历夹需另配。 4．车体左侧配有一工程塑料扶手，右侧配有一挂篮。 5．车体底部配有四只聚胺脂静音脚轮，其中有两只带有刹车。 车体四角带ABS材质加橡胶开模制作防撞角 |

紫外线空气消毒机院感要求（9台）

1、至少有2个以上型号的消毒机适用于不同大小房间的空气消毒需求

2、人机共存。可在有人的情况下对室内空气进行连续动态消毒，且对人及物品

无任何损害。

3、机内紫外线辐照强度≥10000（μw/cm2），机外紫外线泄露量<0.5（μw/cm2）

4、消毒时臭氧残留量<0.02(mg/ m3)

5、噪音≤50dB

6、负氧离子释放量≥6×106(个/ m3)

7、消毒后残留菌落数≤50（cfu/m3）（提供省疾控中心检测报告）

8、循环风量≥使用房间体积的10倍

9、灯管使用寿命≥5000(h)（提供检测报告）

10、提供省级以上消毒产品卫生安全评价报告备案凭证及相关数据检测报告

11、每3个月供货方派人来院维保一次。

注：紫外线空气消毒机有初效、高效过滤网双重过滤，高效紫外线杀菌，光触媒（TiO2）活性碳抗菌除异味，负离子清新净化空气等功能；具备风速（高、中、低）可调，风向多向循环，紫外线故障自动监测；工作时间自动记录显示，微电脑程控自动运行。

### 技 术 规 格(1台）

一、治疗适用范围

该产品适用于皮肤粘膜病变的消融凝固切割及止血治疗。

二、设备要求

1、正常工作条件

a）环境温度　5℃～35℃

b）相对湿度　≤80%

c）大气压力　86kPa～106kPa

d）使用电源　AC  220Ｖ±10%　 50Hz±2%

★2、仪器工作频率：750kHz±15%。

★3、仪器最大输出功率：80W,误差范围20%。

4、当电源电压在198V-242V之间变化时，负载100Ω纯电阻，仪器输出功率在220V时输出的基础上变化不大于±20%。

5、仪器上应有输出指示，输出指示应反映输出功率的变化。

6、输出功率由输出控制器调节，控制器应能使输出功率减小到不大于最大输出功率的5%。

7、外观要求

a）仪器外观应平整、色泽均匀、无伤痕、无划痕等缺陷。

b）仪器上的文字和标志应清晰可见。

c）仪器的控制和调节机构应灵活可靠，紧固部位无松动。

d）仪器的主要电镀件应符合YY0076中Ⅳ类的要求。

e）仪器的主要铝制件应符合YY/T0193中的Ⅲ类要求。

三、附件要求

★1、手柄设计：特有枪式手柄，利于把握，避免遮挡手术视野。

2、插拔式设计，使用方便。

3、刀具绝缘层要求：

a）绝缘层材料：使用新型的氟类材料，保证材料在高温下或长期使用时不会破裂脱落。

b）绝缘层表面：要光滑减少与器官的磨擦，防止被擦伤。

c）绝缘强度：具有很高的强度，不低于1500V的耐压，可防止破损而漏电，造成事故。

d）绝缘层壁厚：采用纳米材料，保证涂层均匀，壁厚不超过0.2mm。

4、刀具尺度要求：刀杆外径：ø4mm，有效工作长度为150——220mm。

5、清洁与消毒：手柄短小简单没有开关，可以高温高压或完全浸泡消毒，避免了交叉感染。

6、仪器脚踏开关启动力在10-50N范围内，且反应灵敏。

7、仪器脚踏开关采用IP68防水等级，保证设备操作安全可靠。

8、敷肌板与人体的接触有效面积应≮200CM2，以防烧伤患者。

四、参数设定与操作

1、参数显示：屏幕显示时间及功率参数，利用数字电路控制，确保准确恒定。

2、参数设定：使用常用参数作为默认值，并可以存储常用设定值，使用更加便捷。

★3、时间设定：采用两种计时方式控制，包括设定倒计时和累计计时。

3、操作模式：设备采用双模式控制，便于对多种疾病的治疗，更加符合临床操作习惯。

4、控制面板：仪器控制面板采用轻触式按键，合理配备，设置方便。

5、配备防水开关：可以在达到IP68等级，具有防水、防尘、防油作用。

五、设备安全：

1、过电流保护：仪器具有过电流保护功能，防止因电器回路意外短路造成医疗事故。

2、敷肌板脱落报警：在设备附件没有正确连接时，设备报警提示，并不能正常输出，保证设备使用的安全性。

3、防水保护:操作手柄及设备按键等均具有防水功能。

“★”号参数为必须满足参数，有一项不符合做为废标处理

GSP药品保存柜（2台）

湿度范围：35%-75%

冷却方式：风冷

功率（W）：440

电源(V/Hz)：220V/50Hz

有效容积（L）：900

温控方式：电脑板温控

止动底角：有

外门锁扣：有，能配挂锁

搁板是否可插标识贴：是

报警系统：有

医疗器械注册证：有

箱内温度范围（℃）：2-8

外形尺寸(宽*深*高)（mm）：1125*740*1980

内部尺寸(宽*深*高)（mm）：1030*590*1560

JH20-1C经皮黄疸仪主要技术指标（2台）

★◎检测方法：     光反射式,绿、蓝光比较

★◎显示方法：     三位数字液晶显示   错误数据可清除

mg/dl  μmol/l单位滚动显示

可进行2－5次平均值测试

★◎测量误差：     00～15±1

16～25 ±1.5

◎光源：         氙闪光灯

◎电源：         AAA1.2V×4充电电池组

- 每充足一次电能检测约500次

◎开启准备时间：小于5秒

★◎重量g：       约190（含电池组）

◎体积mm：     161×53×30

◎充电器：       输入220V 50Hz 3w

- 输出6.5V 0.3ADC

◎校验盘：      对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

对黄色屏（“20”）显示20.0±1