安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB1222

设备名称：1。心电图机

2. 凝胶手术体位垫

设备数量：各 1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 12 月 22 日至2016年 12  月 29 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2016年 12	月 28 日下午04：00（北京时间）前

- 议标时间：2016年 12	月 29 日 下午02：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-12-22

技 术 参 数

六道自动分析心电图机

进口品牌

- 规格

1   导联            标准12导联、十二道同步采集，六通道记录

2   输入回路电流    ≤0.1μA

3   输入阻抗  	   ≥50MΩ

4   定标电压        1mV±1%

5   标准灵敏度      10mm/mV ±2%

6   增益            1/4、1/2、1、2cm/mV，手动或自动

*7   耐极化电压    ≥±550mV

*8   共模抑制比    ≥103dB

9   频响            0.05～150Hz

10   噪声电平        ≤15uVp-p除颤保护

11  时间常数        ≥3.2s

12  采样速率        8000/s

13  道间干扰        ≤0.5mm

14  基线稳定性      灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm

15  温度漂移        在5~40℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃

*16  内置显示器     彩色液晶显示器  ≥6.5英寸，分辨率640*480带背光源，可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数。

17  滤波器          具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

交流滤波器：50/60Hz ≥20dB

漂移滤波器：0.25/0.5Hz ≥3dB

肌电滤波器：25/35Hz ≥3dB

高频截止滤波器：75/100/150Hz

18  具有抗除颤保护功能

19  自诊断功能      具有设备自诊断及故障提示功能

20  检查方式        标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查

*21  记录方式       具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；记录相位具有时间连续和同步模式。

*22  分析结果      手动及自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果。

*23  回顾记录      可记录前10秒测量的心电图波形。

24  心律不齐自动延长记录  分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告。

*25  分析结果指南  具有分析结果指南功能

*26  记录日志      可打印当天、指定日期或全部心电图日志

27  记录速度        5、10、12.5、25、50mm/s ±3%

28  记录道数        3 CH、3 CH +1（节律导联）、6 CH、

*29  记录纸        内置145mm宽 卷纸和折纸

*30  内置存储器    主机可存储500组以上的心电图数据

*31  外接存储器    SD卡或 U盘存储，选用512M  SD卡可至少存储15000件心电图文件

*32  输入设备       触摸屏输入，另可外接USB接口键盘输入。

33  信号输出        1通道 ECG信号同步输出

*34  接口类型       RS-232串口×2、USB接口×2、SD卡接口×1、LAN端口×1、ECG信号输出接口×1，等电位端子接口×1，患者导联线接口×1

*35  网络功能      内置LAN接口(可选配无线网络)

*36  电源要求      交流：100~240V  50Hz

直流：内置可充电锂电池及充电器

*37  直流工作时间  可连续使用90分钟（按照IEC 60601-2-51试验方法的6ch记录）；充电时间：从空置状态起，约3小时结束。

38  附加功能        可连接条码扫描枪或ID读卡器

39  质量证书        取得CMC计量器具许可证

取得医疗器械产品注册证

取得医疗器械生产企业许可证

取得CMD的质量体系认证证书

## 凝胶手术体位垫招标参数

- 减震抗压：为手术患者提供良好、舒适、稳定的体位固定，最大限度暴露术野，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。

- 凝胶材质：材质由高分子凝胶构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织相似有良好的组织相容性，最大限度避免患者褥疮的形成。表层为聚氨酯薄膜，具有六倍的张力，不易破损。

- 适用范围广泛：能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘不导电，有良好的耐候性，耐候温度从-10℃至+50℃。

- 清洗方便：易清洗，消毒方便，可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。

- 绿色无污染：材质不含硅胶、乳胶和任何塑化剂，无污染，对人体无不良反应，材质本身不支持细菌生长。

- 产品规格参数：

整体手术床垫，规格：1.7M*５０CM*1.5CM，数量：一张；

臀垫，规格：50CM*40CM*1.5CM，数量：一张；

通用方垫，规格：50CM*30CM*1.5CM，数量：一对；