安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0222

设备名称：1。压力系统      2台

2. 口腔设备      1台

3．呼气末二氧化碳监护仪    1台

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年 02 月 22	日至2017年 03  月 01日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 03	月 01 日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 03	月 01日 下午02：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-02-22

SCD Express压力系统

技术参数

| 压力类型 | 腿套：续贯梯度压力——三腔 |
| --- | --- |
|  | 脚套：统一压力——单腔 |
| 压力循环 | 腿套：11秒压力 |
|  | 脚套：5秒压力 |
| *静脉再充盈检测 | 放气不施压力的时间为测得的静脉再充盈时间 |
| *设置压力 | 腿套：45，40，30 mmHg（踝，小腿，大腿） |
|  | 脚套：130mmHg |
| 床钩 | 有 |
| 电源线 | 有 |
| 视听警报 | 压力过低/高，内部电路失常 |
| 电源插头 | 医用级插头（三相） |
| 主机尺寸 | 高：6.2英寸（15.8厘米） |
|  | 宽：7.0英寸（17.8厘米） |
|  | 厚：4.5英寸（11.4厘米） |
| 主机重量 | 1.4公斤 |
| 电池 | 锂电池：16伏，2000毫安 |
|  | 运行时间：6-8小时 |
|  | 充电时间：4小时（充电时主机不运行） |
| 肩带 | 有（另购） |
| 订货单位 | 台 |
| 连接管 | 两根独立连接管 |
|  | 7英尺（已配） |
|  | 4英尺（可另购） |
| 空气流通性 | 腿套带空气流通孔 |
| 一体化手柄 | 有 |
| 床钩 | 有（可由专业人员拆卸） |

硅橡胶自动混合机

| 外壳是由抗冲击树脂制成，破损等级 I， B型 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 25cm+15cm (长) *17cm(宽) *29cm(高) |
| 重量 | 7. 1kg |
| 环境温度 | +5 to+40° C |
| 操作温度 | +18 to+40° C |
| 活塞复位时间 | 8秒 |
| 电压 | AC100 V-240 V |
| 频率 | 50 Hz--60 Hz |
| 典型的 A加权声压级 | 72dB(A) |
| 最大功率输出 | 150 W= VA |
| 最大推力 | 450kg±10 |

技术数据

●始终在一个平面上使用 NS JME-02自动混合设备。

- 电源支持全球通用。                                                                                                2.搅拌速度可调节（1，2，3档）。

3.噪音极小。

4 . 一键式退回按钮。

5.打完胶或暂停有自动后退卸压功能， 防漏胶。

6.体积小，重量轻巧，操作使用更简单、方便。

7.一键式启动， 不需要长按。

8.最大推力达500kg,全面兼容打黏稠度高的胶。境中储存和运输。 我们建议使用原包装进行运输。

9.适合国际大多数品牌的机混硅橡胶。

呼气末二氧化碳监护仪技术参数

1主流法和旁流法均可测定。采用三通管可连接呼吸机或麻醉机使用。

★2、彩色5.5寸TFT屏幕，清晰监测呼末二氧化碳浓度（含波形），呼吸率，血氧饱和度，脉搏。

3、声光超限报警和窒息报警。

4、二氧化碳单位%，mmHg可选。

★5、配置6400毫安锂电池，待机10小时以上，连续工作时间6小时以上。

★6、鼻氧管、采样管、鼻氧管采样管一体管多种耗材选择，方便使用。

★7、内置微型打印机

8、有数据输出接口，可将数据上传至电脑主机

9、监测范围：0mmHg – 152mmHg。

10、呼吸频率：监测范围： 2-150BPM。

11、气体采样流量：100ml/min ±20%。

12、血氧饱和度：监测范围：50-100%。

13、脉率：监测范围：25-250bpm。

14、脉搏监测范围：20次/min～250次/min

15、电源：交流输入100－240 (V), 50/60 (Hz)。

16、正常工作条件：环境温度5-45℃。

17、相对湿度： ≤80% ，无冷凝。