安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0424

设备名称：1。电脑一体机  23台        2. 视观察用内窥镜参数 1台

3. OWER-420A技术参数  4台

4.空氧混合器性能参数  1台      5. 新生儿专用监护仪技术参数  2台

6.婴儿辐射保暖台  2台     7.新生儿黄疸治疗仪        8。新生儿黄疸治疗灯

9. 新生儿培养箱招标参数  2台            10,。中央监护系统技术参数 1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年 04 月25	日至2017年	05	月	03	日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 05月	02	日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 05	 月	03	日 上午09：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-04-24

电脑一体机参数

CPU: 英特尔 酷睿i3 4150
双核心/四线程
主频3.5GHz
缓存L3 3MB
内存：4GB
硬盘容量：500GB 5400转
集成显卡 AMD Radeon HD（集成于处理器）

网卡：内置Dell N1707无线/1000Mbps以太网卡
USB接口：2×USB2.0，2×USB3.0
显示屏：19.5英寸 1600X900 16:9

视观察用内窥镜参数

- 设备基本概况：

1、设备名称：帝视观察用内窥镜

2、设备用途说明：气管插管术及检查

- 技术参数要求

1、整机重量≤0.5KG

2、管身总长度：42.8-52.8cm

3、可插入帝视导管长度：35.3-46.3cm

4、直径：5mm 下限不计

5、管身弯曲：可调整弯曲角度

6、管身材质：可绕性金属，有记忆性

7、镜头前端照明：6个白光LED、防雾处理

8、亮度可调：是

9、系统：CMOS

10、输出讯号：类比讯号

11、彩色或黑白：彩色

12、景深：5mm至30mm之间

13、视角：70度

14、无线电频率：类比2.4G

15、频道：4频道

16、适用显示器：任何有视频输出的显示器

17、适用范围：帝视插管术及检查

18、发射器电池：电池标准容量400mAh，标准电压3.7V（终止电压2.75V）

19、显示器电池：电池标准容量2000mAh，标准电压3.7V（终止电压3V）

# 配置清单

欢迎您购买帝视观察用内窥镜系列产品。此设备包括以下组件：

| 序号 | 型号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5037H | 帝视观察用内窥镜管 | 1 |
| 2 | 5037H MO56 | 显示器 | 1 |
| 3 | 5037H TX24 | 无线发射器 | 1 |
| 4 | 5037H HH11 | 有线发射器 | 1 |
| 5 | 5037H MO56C | 充电底座 | 1 |
| 6 | MO56 BAT | 显示器电池 | 3 |
| 7 | TH BAT | 发射器电池 | 2 |
| 8 |  | USB视频采集卡 | 1 |
| 9 |  | 有线传输线 | 1 |
| 10 |  | 说明书 | 1 |
| 11 |  | 保修卡 | 1 |
| 12 |  | 固定器 | 1 |

OWER-420A技术参数

- ★仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。

- 工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

- 输出功率：标准模式

单极纯切：350W（500Ω）

单极混一：250W（500Ω）

单极混二：200W（500Ω）

单极混三：120W（500Ω）

标准模式             柔和模式

单极电凝：120W（500Ω）      ★120W（500Ω）

标准模式              宏模式

双极电凝：50W（100Ω）       ★80W（200Ω）

4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A.

5、外形尺寸：450mm×355mm×175mm

6、净重：主机9.5kg，脚踏开关：2.3kg.

7、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%

8、纯切：小功率设定时，适合于精确无热损伤切割，如整形、切痂等。较大功率设定时（80W-180W），适用于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。

9、混切：切割的同时具有凝血作用，广泛用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科等手术。

10、该款高频电刀为单、双极350W，因采用先进的功率密度反馈技术，使电刀在较低功率设定的情况下即能达到高效的切割、凝血效果。如在泌尿外科的汽化电切手术中只要设定180W左右的功率即可达到满意的汽化电切效果。

11、除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计的独特的双极电切模式，可有效保证在腔镜外科手术中双极电切、电凝的高效、安全。

12、除了用于普外的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计柔和的单极凝血模式，可在薄壁组织的电凝中有效预防穿孔事故的发生。

13、装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板，可有效预防极板烫伤事故的发生。

14、该款电刀广泛适用于：普外、腹腔镜、宫腔镜、电切汽化镜等手术。

15、★双电刀笔控制，能同时进行2台手术。

AD3000-SPD2空氧混合器性能参数

适用范围：复苏囊用氧，头罩、面罩用氧，鼻导管、套管吸氧，暖箱供氧，NCPAP， ECMO，体外循环等。

设备用途：主要针对预防早产、新生儿视网膜病变（ROP）、早产儿、新生儿头罩吸氧，鼻导管吸氧，箱式吸氧等。 产品安全、准确、稳定，尤其对新生儿、早产儿用氧提供安全、可靠的保证。

设备原理：气动气控，持续气流，流量输出调节。

性能要求：

医用输氧泵（空氧混合器）采用国际先进的加工中心技术加工的高精密产品；

□ 采用美国技术和特殊合金材料精制而成，具有高品质、抗氧化等特点；

□ 氧浓度调节精确度高，稳定性强；

□ 氧浓度21%-100%任意调节；

□ 氧浓度、流量分开调节，互不影响；

□ 表面经过阳极氧化处理；

□ 供气压力不平衡报警；

□ 可选配吸入器；

□ 应用广泛：复苏囊用氧，头罩、面罩用氧，鼻导管、套管吸氧，暖箱供氧，

NCPAP，ECMO，体外循环等；□产品安全、准确、稳定，尤其对新生儿、

早产儿用氧提供安全、可靠的保证；

□ 适用于儿科NICU、PICU及急救室等；

技术参数要求

氧浓度（FiO2）调节范围：21%～100%   精度：<±5%

流量调节：0LPM ～1.0LPM   0LPM ～10LPM  精度：<±5%

气源提供：空气：0.3MPa～0.4MPa；氧气：0.3MPa～0.4MPa；

供气压差报警：供气压力差在大于0.1MPa，声音报警。

新生儿专用监护仪技术参数

1、 产品要求：

★1、要求产品注册证登记表上的产品名称为：新生儿专用监护仪。

★2、显示方式：高亮度液晶触摸屏显示，显示屏尺寸≥8.4寸。

3、触摸屏和飞梭鼠标两种操作方式，简单方便，满足不同医护人员的使用习惯。

4、标配内置高容量锂电池，连续工作3小时以上。

5、采用无风扇设计，整机节能低功耗，降低噪音干扰。

6、具备报警集中设置和音量调节快捷键功能。

7、具有掉电存储功能，全息心电波形存储回放时间≥120分钟。

8、具备168小时趋势图表回顾，1200组血压数据查询，100条报警数据回放。

★9、新生儿窒息分析界面，针对新生儿呼吸暂停提供可靠的数据支持。

10、采用新生儿专用配件，1～4号新生儿血压袖带，分体抱式新生儿心电导联线。

11、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面、窒息分析界面等多种显示界面，并支持一键快速切换功能。

12、具有屏幕亮度调节功能。

★13、标配内置112mm热敏打印机，可打印全息波形。

★14、血氧采用美国Masimo血氧模块和新生儿专用配件，配置专利的新生儿捆绑硅胶绑带、也可选择海绵绑带。

★15、血压模块采用美国Suntech模块，保障新生儿的测量稳定性。

16、整机一体化倾斜支架，适用各种临床环境观察。

17、可升级氧浓度监测模块，监护仪实时连续性监测恒温箱氧气浓度比例

，可升级新生儿窒息自救功能模块。

二、技术指标：

标准配置可监测心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），脉搏（PR）和体温（Temp）

1、心电监测

1.1 支持3/5导心电测量，提供监护，诊断，手术模式

1.2 心率测量范围：小儿/新生儿 15~350bpm

1.3具备智能导联脱落监测功能，电极脱离提示

★1.4具备心率变异分析功能

1.5 导联增益: ×0.25,×0.5,×1,×2,Auto

2、呼吸监测

2.1 测量方法：阻抗呼吸法

★2.2呼吸测量模式：RA-LA/RA-LL两种可选择

3、血氧监测：美国Masimo血氧模块

3.1血氧可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，具有抗干扰和弱灌注技术

3.2 血氧测量范围：0% ～ 100%

4、无创血压监测：美国Suntech血压模块

4.1 测量方法：采用连续振荡法

4.2 操作模式：手动、自动、连续

4.3 测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉压差

4.4 NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性

4.5 提供NIBP测量列表同屏显示功能

4.6自动血压测量时间间隔：1-480分钟可选

5、体温监测

5.1 测量方法：热敏电阻法

5.2 测量范围：0-50℃

KN-93B婴儿辐射保暖台

- 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

- 设置温度与皮肤温度分屏显示；

- 独立的超温保护系统；

- 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

- 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示；

- 前面板具有温度校正功能

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

- 具有数据储存功能，具有APGAR评分计时功能，具有RS-232接口；

- 具有黄疸治疗装置。

- 工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤750VA

- 控温方式：预热、手控、肤温三种控制

- 肤温控温范围：32℃～37.5℃

- 肤温显示范围：5℃～65℃

- 控温精度：≤0.5℃

- *皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

- 床面温度均匀性：≤2℃

- 辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

- *床体尺寸：780*610，婴儿床倾斜角度：无级可调

- APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

- 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

- *床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²

- *床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

- 提供十家三甲医院用户名单

- *国内知名企业上市公司

XHZ-90L新生儿黄疸治疗仪

- *LED发光管作为黄疸辐照元件；灯珠数量≥450颗。

- 辐照灯箱的角度可调；辐照灯箱的高度可调；配有计时器；

- 脚轮可供锁定，不锈钢立柱。

- 辐照灯箱和可移动机架。

- 工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：75VA

- 光源：LED发光管

- *蓝光波长：450nm～470nm

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：4.0mW/cm²

- *有效表面内的总辐照度：≥3.7mW/cm²

- *胆红素总辐照度平均值：≥2.5mW/cm²

- 胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

- 辐照灯箱可调高度：1350mm～1650mm

- 辐射角度：灯箱可与水平方向成0-90度之间任意调节并锁定

- 计时范围：0～9999小时59分

- 工作噪声：≤45dB（A）

- *国内知名企业上市公司

YG-II新生儿黄疸治疗灯

- 本机底部装有吸盘，可吸附在婴儿培养箱恒温罩的顶部；

- *以LED发光管作为光源；灯珠数量≥360颗。

- 工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤50VA

- 辐照治疗距离：40cm

- 有效表面：400mm×200mm

- 有效表面上的总辐照度Ebi：≥1.0mW/cm²

- 有效表面上的最高胆红素总辐照度：1.2mW/cm²

- 有效表面上的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm²

- 胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

- 工作噪声：≤45dB（A）

- *蓝光波长：450nm～470nm

12、*国内知名企业上市公司

新生儿培养箱招标参数

- *具有箱温和肤温两种温度控制模式，具有湿度控制和氧浓度监测功能，

- *设置温度、箱内温度、皮肤温度、氧浓度及湿度分屏数码管显示；

- 独立的超温保护系统；

- >37℃温度设定功能；

- *婴儿床倾斜角度无级可调功能，婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等

- *嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱，水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒，整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

- *采用进口有机玻璃，双层恒温罩，自动风帘装置；

- *采用低噪音的无刷直流电机，蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入

- *婴儿舱内噪声：≤45dB（A）

- 前面板具有温度校正功能，具有肤温传感器脱落报警提示功能，具有数据储存功能，具有正门独立锁定装置，具有RS-232接口；

- 工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤1000VA

- *控温方式：箱温和肤温两种温度控制，箱温控制范围：25℃～37℃（跨越模式37～39℃）肤温控制范围：34℃～37℃（跨越模式37～38℃）

- 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

- 升温时间：≤30min

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

- *皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

- 湿度显示范围：0%RH～99%RH，湿度显示精度：±5%RH内

- *电子湿度控制范围：0%RH～90%RH，湿度控制精度：±5%RH内

- *氧浓度显示范围：0%～99%，氧浓度显示精度：±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上）

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm²  (光源为灯管)

≥1.7mW/cm²  (光源为LED)

23、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm²  (光源为灯管)

≥1.3mW/cm²   (光源为LED)

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

- 光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分  (22-25为选配黄疸治疗装置)

- 提供十家三甲医院用户名单

- *国内知名企业上市公司

中央监护系统技术参数

1 主机性能

1.1可监测心电（ECG），心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SPO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，呼末二氧化碳（EtCO2）等参数

*1.2可同屏监护多至32个床位，支持双屏，双屏可同时监护多至64个床位

1.3可实现重点监护，重点监护包括三部分组成：实时波形，实时参数，实时参数趋势图

1.4有同屏同轴实时短趋势显示功能，更符合临床需要

1.5可中央机上启动床边机进行血压测量

1.6自动识别床位，打开床边机即可监护

1.7具有声、光双重三级报警和优先级报警功能，可扩展外置报警扬声器

1.8各参数报警限可设置，设置范围与显示或监测范围一致

1.9可有线或无线方式与床边机联网通讯

2 显示布局

2.1 单屏可同时显示多至32床位，双屏可同时显示多至64床位

*2.2 可在1-32床位之间调整布局，可提供多于50种显示布局方式

2.3 用户可以自由添加页面。床位布局可以通过合并和分割功能改变显示的床位大小。

2.4常规布局模式左边显示波形，右边显示参数。大字体布局模式是全参数显示。

3 打印

3.1 可趋势列表，趋势图，报警记录，多组心电波形打印

*3.2 具有特征心电波形打印的功能，每页可任意打印3段心电波形，最大支持2页6段心电波形打印。

3.3 支持血压列表，生命体征报表,报警统计分析表等打印功能

4 数据回顾和存储

4.1 数据回顾分为：趋势列表回顾、NIBP趋势回顾、趋势图回顾、报警记录回顾、ECG1/ECG2波形回顾

4.2 支持每个病人可存储5000组报警数据

4.3 具有2500组NIBP数据列表存储和回顾功能

4.4 可实现多次监护的数据在同一屏幕回顾

4.5 支持自动保存病人一个月的数据存储与管理

4.6 参数数据每秒存储，支持根据系统提供的设置选项，可以有10天，20天，30天的连续存储量

4.7 具有掉电数据自动保存功能

5 报警

5.1 报警级别由红、黄、蓝三种颜色由高到低来区分；可设置报警音量，从1到10的报警音量可选

5.2 支持各参数报警限双向联动，调节中央机可直接同步到床边机。

中央系统配置:

联想品牌电脑

### 处理器：intel 奔腾双核G2030

### 内存：2G DDR3

硬盘：500G（7200转）

光驱：DVD

插槽：MATX/H61 双PCI插槽

鼠标：光电USB鼠标

键盘：防水抗菌键盘

显示器：联想17寸液晶显示器

打印机：激光打印机