安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0429

设备名称： 1。胎心监护仪     3台            2。 心电监护仪         2台

3．手术照明灯     3台            4。 妇科检查床         2张

5. 多普勒胎心仪   4台			 6.  自动血压计         1台

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年	04	月 29 日至2017年 05 月 09 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 05	月 08 日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 05	 月 09	日 下午02：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼五楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市向阳路

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2026041

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-04-29

胎心监护仪招标参数

1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.★多晶片1MHz超声胎心探头，

3.★超声波束声强：Iob≤1 mW/cm2，

4.胎心率范围：30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

5.宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±3%，归零方式：自动/手动；

6.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

7.支持升级为无线探头，方便医护人员操作，减少病人等待时间；

8.★屏幕尺寸：≥10英寸高清晰液晶彩屏， 0-60°度内多角度翻转；

9.良好的人机对话界面，多种界面可选；

10.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

11.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

12.飞梭和硅胶按键操作；

13.易装纸打印结构设计，不用喂纸；

14.隐藏式提手，方便移动；

15.内置式152mm宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

16.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

17.★支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

18.打印结束后给与声音提示；

19.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

20.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

21.双胎心率重合报警(SOV)；

22.★内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

23.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息，60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

24.具有查找监护记录功能；

25.中英文操作界面；

26.可选配大容量锂电池供电；

27.★可将科室目前使用胎监免费、无缝接入中央网络系统，

27.可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

心电监护招标参数

监护仪外形结构：

- 插件式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- >8寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

- 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

- 可选配触摸屏

监测参数：

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证

- 最多可同屏显示7导/12导ST值，具备ST模版功能（实时波形对比模板）

- 心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

- ★ 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- ★ 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 具备导联自动识别功能，更换3导、5导或12导导联线时，不需要重新设置导联类型

- 具备起搏信号自动识别功能

- ★ 支持≥23种心律失常分析

- ★ 具备心电概览报告，可统计分析24小时内心率、心律失常、ST变化情况，支持全息波形、心律失常事件、趋势图联动显示

- ★ 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

- NIBP序列模式

可升级参数

- ECG可选全球金标准的Mortara算法

- 可选Nellcor血氧算法

- 可选主流EtCO2

- 可选国际先进旁流二氧化碳监测技术，带积水杯设计，具备自动待机功能

- 可选微流EtCO2，抽气速率低至50ml/min

- 支持IBP波形叠加显示

- 可监测PAWP，并且具有PAWP测量标尺，、PAWP自动和手动测量，实现精确监测。

- 支持PPV监测

- 可选热稀释法心排量，支持通过感知血温变化触发CO自动测量

系统功能：

- 支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 具备报警集中设置功能

- ★ 可选EWS早期预警评分系统，NEWS,MEWS,自定义模板可选

- ★ 可选CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能

- 具备血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算,通气计算,肾功能计算

- 具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据

- 具备Nurse Call报警功能

- 具备120小时趋势图表、100个报警和手动事件、100个心律失常、1000组NIBP测量、100条呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 具备5种科室默认配置，另可存储5种自定义配置，支持U盘导入导出配置

- 配置1块锂电池，工作时间>=4小时

- 支持有线、无线联网，内置2.4G/5G双频无线网卡，保证信号传输稳定可靠

- 支持3通道记录仪

- 可支持外接打印机A4打印

- ★ 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

无影灯技术要求：

- 灯头安装了不同色温的 进口LED灯珠，在保持显色指数95的情况下，色温在3500K到5000K范围之间调节；从而实现最佳的组织分辨。

- LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达140.000LUX。可通过控制面板对照明度进行无级调节。

- 单灯头至少安装45个LED灯珠，并分模块布置。每一个LED模块含有9个LED灯珠，每一个模块含有独立电子控制系统，灯头具有非常低的故障率，单个LED灯珠的故障不会影响灯头的功能。

- 采用1W灯珠运用3D软件模拟出空间位置，以最少的灯珠排列方式完成既定的性能指标。

- 符合层流的扰流设计，让净化的层流空气可以轻易的随着手术灯的流线运动，且让灯头能维持更佳的工作温度，有效保障了LED灯珠的使用寿命。

- 采用高档方型弹簧臂，整体共六组万向节，可全方位移动满足多种手术的各种高度、角度要求，轻便灵活，定位精确稳定。

- 可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒，可操作灯体的位置及角度；

- 四组高档进口静音万向脚轮，对角刹车活动灵活。

具体技术参数：

| 性能 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 照度 | Lux | 40.000--140.000 |
| 色温 | K | 4200±500 可调 |
| 显色指数Ra |  | 95 |
| 光照深度 | cm | ≥100 |
| 灯珠功率 | W | ≥45颗 |
| 电源 |  | 220V 50Hz |
| 输入功率 | W | ≤80 |

二、其他要求：
    所投设备具有医疗器械注册证，投标商具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证；所投产品通过ISO9001、ISO13485双质量体系认证，通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证，通过FDA认证。

设备配置及性能参数一览表

设备名称：妇产科诊治综合床

适用于妇产科、泌尿科及肛肠科等检查、治疗和手术）

| 一、标准配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 数量 | 序号 | 配置名称 | 数量 |
| 1 | 综合床主体 | 1套 | 5 | 头枕 | 1件 |
| ★2 | 柔性LED照明灯 | 1套 | 6 | 接水盆 | 1件 |
| 3 | 膝弯托 | 1副 | 7 | 手控板 | 1件 |
| 4 | 把手 | 1副 | 8 | 移动脚踏开关 | 1件 |
| 二、技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合床的总长 | 1280mm,外壳采用高分子材料，不生锈、不受潮、不变型、外形美观。 |  |  |  |
| 2 | 床垫宽 | 650mm,为高密度发泡材料一次成型，防渗透、防污染、易清洁 |  |  |  |
| ★3 | 座垫最低高度 | 550mm（患者无需借助踏梯，即可轻松上下） |  |  |  |
| 4 | 床面离地最高 | 950mm |  |  |  |
| 5 | 床面最大后倾角度 | 20° |  |  |  |
| 6 | 靠背上折最大角度 | 60° |  |  |  |
| 7 | 膝弯托高度调节范围 | 0～280mm并可前后旋转 |  |  |  |
| 8 | 膝弯托旋转角度范围 | 0°～360° |  |  |  |
| ★9 | 柔性LED照明灯 | 24V/10W，LED光源,采用柔性支撑技术,方位可任意调节。 |  |  |  |
| ★10 | 控制方式 | 脚踏、手控两种方式； |  |  |  |
| 11 | 驱动方式 | 采用3支微型电机驱动，噪音低 |  |  |  |
| 12 | 座垫 | 导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆 |  |  |  |
| 13 | 接水盆 | 内置式, 可任意抽出或推回 |  |  |  |
| 14 | 额定负荷 | 135Kg |  |  |  |
| 15 | 电源\功率 | 220V 50Hz\500W |  |  |  |
| 16 | 重量 | 100kg |  |  |  |

- 胎心多普勒招标参数

1.  性能：

  - 监护参数：胎心率（FHR）；

  - ★隐藏式提手，方便移动；

  - ★探头防滑抗摔设计；

  - ★支持探头操作控制，使得操作更简便快捷；

  - 采用双扬声器设计，胎心音清晰洪亮；

  - 采用自相关计算技术和过零检测算法双结合，胎心率值更准确、稳定；

  - 2.7”显示屏，采用大数字显示胎心率，各项工作指标，屏幕信息一目了然；

  - 内置录音回放芯片，可回放胎心音；

  - 配备耳机接口，可将胎心音记录在PC机、录音机或MP3中，永久保存；

  - 内置可充电电池，交直流两用；

  - 可靠的充电电路控制，过温控制，过流保护，使机器充电安全可靠；

  - ★两种工作频率可选，2MHz探头具有更深的检测深度，采用3MHz探头，小孕周胎心检测更灵敏；

  - 采用低功耗设计，无信号/无操作自动关机，省电环保；

  - 实时时钟显示；

  - 通过欧盟CE认证。

  - ★通过美国FDA注册。

2.  技术指标

  - 超声工作频率  2MHz， 3MHz可选；

  - 最大综合灵敏度  >90dB；

  - 胎心率检测范围  50-210bpm

  - 录音采样频率: 4KHz　　录音长度≥240s；

  - 交直流两用　输入电压：     100V-240V～　工作频率：     50/60Hz；

  - 主机内置可充电镍氢电池，额定容量2000mAh，可连续使用10小时；

  - ★自动关机时间设置：1分钟/3分钟/无限长三种模式可选。

选配：

  - 3MHz无线探头、防资锁、便携包、耳机、音频线、移动支架

产品规格参数

1   测量原理	示波法

2   显示	    LED数字显示

3   测量位置	双臂

4   手臂周长    17～42cm以上

5   压力显示范围	0～299mmHg

6   测量精度

压力精度：    ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%

7   打印装置

8.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选

8.2 全中文打印显示

8.3 干扰情况用户提醒

8.4 干扰波形图打印显示

8   语音提示	    有

9. 语音播报测量结果  有

10．超压保护

压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

11  重量  5.5公斤

12  通信数据输出

13.1  RS-232标准接口，连接电脑同步管理

13.2  专用软件配套（专用数据线和专用软件）

13  电击防护型式	 Class II   B类设备

14  抗菌设计对应

外壳：抗菌树脂    袖带：抗菌布套

15  操作环境	温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH

16  储存环境	温度-20℃～60℃，湿度10%RH～95%RH

17  标准配置

17.1	全自动电子血压计1台

17.2	血压计专用袖套布1只

17.3	专用桌椅  1套

17.4     中文使用说明书1本

17.5     打印纸  1卷

17.6     指示牌  1个

17.7     肘部放置指示卡片   1个

18  资质认证  ISO9001；CE认证；ISO13485

■产品特点：

1.全自动医用电子血压计只需将手臂放入手臂放置台，再按相应按钮，就可以方便的进行测量。

2.采用先进的血压测量技术，简单、精确、便捷。

3.不仅对于臂套部分作了抗菌设计，同时主机也是抗菌材质，另外臂套可分离清洗，方便医疗机构预防和控制疾病传播。

4.测量过程中舒适的Intelli Sense充气模式，自动判定合适的充气速度和自动收紧臂套软硬度。

5.可动臂筒设计，方便各种身高的患者使用；

6.左右手均可测量;

7.肘部位置提示，保证测量姿势正确，提高测量的准确性

8.简单明了的三种打印选项：常规模式、紧凑模式、大字体模式。并具备干扰情况用户提醒和干扰波形图打印显示，方便用户判断结果的可接受程度。

9.USB电脑接口不单提供电子版本测量结果，也可与电脑连接实现数据网络管理。方便医疗机构的数据管理。