安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0628

设备名称：    第一包.  示教室模型

第二包． 无创呼吸机

第三包.  微电脑颈椎牵引椅

第四包.  迈瑞头架适配器

第五包.  国产DR500设备移机（现场询价）

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年07月 12 日至2017年 07 月 19 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 07 月 18 日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 07 月 19 日 下午02：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼五楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-07-11

示教室模型参数

一、成人静脉注射模型

- 模型由左/右各两只成人手臂（共4条手臂）、血液循环模拟器组成；静脉包括头

静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、手背静脉网等静脉系统，解剖标志明

显，便于操作定位

2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高

3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有

回血，并可进行输液等练习

4.肌内注射部位：三角肌

5.皮下注射部位：三角肌下缘

6.可反复进行练习

7.血管和皮肤均可更换

- 女性护理模拟人—安娜

1.模型为成年女性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。

2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种

3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法

4.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液

5.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml

6.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液

7.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml

8.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗

9.口腔护理:	有活动义齿

10.气管切开术后护理

11.乳房护理

12.肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换

13.可练习腹部胰岛素注射

14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作

- 臀部肌内注射操作模型

1、采用高科技的仿真材料制成，造型逼真，解剖位置准确

2、 皮肤质感真实，进针痕迹不明显

3、 体表标志准确，包括：近端股骨、大转子、髂前上棘、髂后上棘及骶骨

4、 左臀部的外围可拆卸，便于观察内部的构造：臀中部和顶部的肌肉、坐骨神经和血管结构

5、可用来进行三种肌肉注射方法的训练：臀大肌注射、臀中肌、臀小肌注射和股外侧肌注射

无创呼吸机参数

★原装进口国际著名品牌

- 通气模式要求:

自主呼吸模式S；

时间控制模式T；

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；

持续气道正压通气CPAP；

★压力控制模式PC

★平均容量保证压力支持模式AVAPS;

呼气压力释放模式Bi-Flex

二. 参数调节要求：

压力范围：IPAP吸气压力:  4-30 cmH2O；EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O

呼吸频率:  0-30次/分

吸气时间:  0.5-3.0秒

吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

具备压力延迟上升RAMP功能

★吸气触发及呼气切换灵敏度：自动调节，无需人工操作；

漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

监测参数要求：

吸气相高压 4cmH2O-30 cmH2O

呼气末低压 4 cmH2O-25 cmH2O

持续气道正压 4 cmH2O-20 cmH2O

呼吸频率 0-30次/分

漏气量 0-100LPM

报警功能要求:

窒息时间报警可调，低分钟通气量报警可调，病人管路脱落报警可调， 系统故障报警:内部故障

微电脑颈椎牵引椅

一、技术参数

1.电源：220V/50Hz

2. 功率:50VA

3.牵引力：0－300N任意可调

4.牵引总时间：0－60分钟可调

5. 间歇牵引时间：0－9分钟可调

6.间歇时间： 0－90秒钟可调

7.牵引行程：0－300mm

二、技术特点：

1、通过微电脑设置牵引力、时间和治疗参数。

2、★采用进口林肯电机作为动力源，执行牵引与退回（进口电机提供相关报关单，及合同）。

3、★液晶屏显示牵引时间和牵引牵引力。

4、牵引既可以用上、下键手动控制；也可以设置参数自动控制。

5、具有持续牵引和间歇牵引两种牵引模式。

三、商务要求：

企业2011年入选国家中医药管理局《中医诊疗设备评估选型目录 》

★企业2013年被国家中医药管理局评为中医诊疗设备生产示范基地

迈瑞头架适配器要求

适配器孔径20mm，两孔距离190mm，配合头托，眼科手术板，神经外科头架安装的转接器，安装、固定于手术床背板部两侧轨

不锈钢材质