安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0728

设备名称：    第一包.  空气消毒机

第二包． 心电图机

第三包.  内网安全管理系统

第四包.  “一卡通”就诊卡

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年 7 月 29	日至2017年 8 月 4 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 8 月 3  日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 8  月 4  日 下午02：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼五楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市佟公路与向阳路交叉口

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-07-28

空气消毒机技术参数

（柜式）

- 动态功能：设备可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物。

- 持续工作2小时，可使120m³以内房间空气中的自然菌的消亡率≥98.56%，达到消毒合格要求。

- 设备持续工作2小时，可使120m³房间中的空气洁净度从百万级降到十万级。

- 除烟雾、除异味：多级过滤装置+等离子体，对烟雾、甲醛、氨、苯等有害气体具有良好去除能力及负离子清新空气

- 提供手动、自动、定时三组工作模式供用户自用选择。

- 五组程控，00:30~24自由设定开机关机时间。

- 操作简单，大尺寸LCD高清数字动态液晶显示、触摸式按键操作、遥控距离可达 7 米。

- 风速档位可调，由用户自由设定。

- 使用寿命长、无耗材：降低使用维护成本。

- 设备持续工作2小时，可使120m³以内房间空气中的自然菌的消亡率≥94.51%，达到消毒合格要求。

- 1、适应范围≥120m3

- 2、噪音≤50dB

- 3、循环风量≥960m3/h

- 4、臭氧残留量<0.05mg/m3

- 5、额定电压：220V 50HZ

- 6、等离子体密度大于4.8×1017m-3

- 7、等离子体发生器寿命大于等于30000小时

- 8、三种模式可选，手动、自动、定时

- 9、除烟雾、除异味、除甲醛等有毒气体，负氧离子清新净化空气

- 10、有工作累计查询功能

- 11、智能故障报警提示

★需要提供：等离子体消毒机需提供杀菌效果检验报告、电器安全检验报告、安全性评价报告、等离子体密度检测报告、等离子体寿命检验报告

★省疾控中心出具的对产品的检验合格报告达到消毒规范许可标准

技 术 参 数

六道自动分析心电图机（FX -8222）

1   导联            标准12导联、十二道同步采集，六通道记录

2   输入回路电流    ≤0.1μA

3   输入阻抗  	   ≥50MΩ

4   定标电压        1mV±1%

5   标准灵敏度      10mm/mV ±2%

6   增益            1/4、1/2、1、2cm/mV，手动或自动

*7   耐极化电压    ≥±550mV

*8   共模抑制比    ≥103dB

9   频响            0.05～150Hz

10   噪声电平        ≤15uVp-p除颤保护

11  时间常数        ≥3.2s

12  采样速率        8000/s

13  道间干扰        ≤0.5mm

14  基线稳定性      灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm

15  温度漂移        在5~40℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃

*16  内置显示器     彩色液晶显示器  ≥6.5英寸，分辨率640*480带背光源，可显示心电图坐标网格，并可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数。

17  滤波器          具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

交流滤波器：50/60Hz ≥20dB

漂移滤波器：0.25/0.5Hz ≥3dB

肌电滤波器：25/35Hz ≥3dB

高频截止滤波器：75/100/150Hz

18  具有抗除颤保护功能

19  自诊断功能      具有设备自诊断及故障提示功能

20  检查方式        标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查

*21  记录方式       具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；记录相位具有时间连续和同步模式。

*22  分析结果      手动及自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果。

*23  回顾记录      可记录前10秒测量的心电图波形。

24  心律不齐自动延长记录  分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告。

*25  分析结果指南  具有分析结果指南功能

*26  记录日志      可打印当天、指定日期或全部心电图日志

27  记录速度        5、10、12.5、25、50mm/s ±3%

28  记录道数        3 CH、3 CH +1（节律导联）、6 CH、

*29  记录纸        内置145mm宽 卷纸和折纸

*30  内置存储器    主机可存储500组以上的心电图数据

*31  外接存储器    SD卡或 U盘存储，选用512M  SD卡可至少存储15000件心电图文件

*32  输入设备       触摸屏输入，另可外接USB接口键盘输入。

33  信号输出        1通道 ECG信号同步输出

*34  接口类型       RS-232串口×2、USB接口×2、SD卡接口×1、LAN端口×1、ECG信号输出接口×1，等电位端子接口×1，患者导联线接口×1

*35  网络功能      内置LAN接口(可选配无线网络)

*36  电源要求      交流：100~240V  50Hz

直流：内置可充电锂电池及充电器

*37  直流工作时间  可连续使用90分钟（按照IEC 60601-2-51试验方法的6ch记录）；充电时间：从空置状态起，约3小时结束。

38  附加功能        可连接条码扫描枪或ID读卡器

39  质量证书        取得CMC计量器具许可证

取得医疗器械产品注册证

取得医疗器械生产企业许可证

取得CMD的质量体系认证证书

附录一、内网安全管理系统技术要求及规格（★为必须具有功能）

| 类别 | 功能要求 | 技术规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端管 理 | 外来计算机接入内网的管理 （发现外来以及未授权的终端接入涉密网络时，将发出报警同时对将接入涉密网络的终端进行阻断）★ | 对外来计算机接入内网需要及时阻断并报警，对于内网的未授权终端或非受控终端进行报警或阻断 |  |
|  |  | 支持多种认证模式 | 支持MAC地址认证 |
|  |  |  | 支持MAC地址端口绑定认证 |
|  |  |  | 支持客户端安装认证 |
|  |  |  | 支持客户端安装认证+MAC地址认证 |
|  | 部署的终端策略管理方式 | 终端策略支持多种方式：★ 当终端在线时，自动启用在线策略； 当终端离线时，策略依然生效，启动离线策略 |  |
|  |  | 策略包部署方式： 安全管理策略既可以实现单条部署，也可以将待部署策略集中到一起，形成一个策略包，针对某类桌面统一部署策略包。 |  |
|  | 桌面的静态信息 | 终端的基本信息的查看和监控： 可以查看到终端的基本信息（CPU、内存、网卡、IP地址、MAC地址、硬盘等）、可以查看到终端的系统信息 |  |
|  | 桌面的动态信息★ | 可以实时查看终端的运行进程信息： 可以查看到终端的运行进程信息、可以查看到终端的网络连接情况、可以查看到终端的安装软件列表 |  |
|  | 终端进程管理★ | 可以实时查看每台终端的运行了哪些进程，发现非法进程远程结束 |  |
|  | 终端启动项管理★ | 远程查询终端的启动项，发现非法的启动项可以远程关闭掉 |  |
|  | 客户端系统帐户信息★ | 通过控制台查询终端的登录帐号，同时可以修改登录帐好的密码 |  |
|  | 电脑软硬件资产管理、维修管理★ | 对每台终端软硬件资产的管理（详细分类企业的资产信息，包括软硬件资产清单及资产变更情况），可以自定义查看硬件或软件的资产分布情况，查看某个硬件或软件分布在哪些计算机，并统计出合计数量；同时可以录入每台终端硬件设备的维修、维护记录 |  |
|  | 报警管理★ | 可以对每台终端登录用户的变动报警、非法计算机接入的报警、非法拨号的报警、客户端超时不连接的报警、软硬件变动报警、文档使用的报警、IP/MAC地址变动的报警等； |  |
|  | 流量管理★ | 支持即时流量和平均流量的监视，支持流量阀值控制，支持流量统计（每小时，每天） |  |
|  | 端口安全管理★ | 对TCP/IP的端口(UDP/TCP)进行限制,可以全部允许或只允许某些端口，可以对本机端口控制（外面进来），远程端口控制（向外访问），支持对端口协议的监视，支持监视/规则端口管理 |  |
|  | 联机卸载终端 | 通过管理中心对注册客户端进行联机卸载 |  |
|  | 权限的分离管理 | 可灵活对软件操作权限进行设置 |  |
|  | 实时监控 ★ | 可以随时对受控终端进行桌面实时监控 |  |
|  | 禁止计算机硬件资源的使用 | 可以禁止使用设备管理器，可以禁止使用软驱，光驱，磁带机等，可以控制打印，控制调制解调器，可以控制串口，并口，SCSI，1394总线，红外线通讯设备，PCMCIA卡接口，支持设备端口的在线离线的人性化设置。 |  |
| 终端审 计 | 文件打印审计★ | 记录打印操作的终端名称、IP地址、打印的时间和文件名称 |  |
|  | 文档操作痕迹的审计★ | 可以详细的记录每个终端用户在本机及网络上操作过的文件，包括访问、创建、复制、移动、改名、删除、恢复以及文档打印等记录。 |  |
|  | 报警查询和确认★ | 支持文档的操作报警，支持应用程序使用报警，支持网站访问变动报警，支持硬件变动报警，支持软件变动报警，支持用户变动报警，支持IP\MAC地址变动报警，支持非法链接报警，支持拨号上网报警，支持必须运行的软件未运行的报警，支持客户机的外联报警 |  |
|  | 应用程序报告★ | 可分时间段查看某个员工打开某个应用程序的全部时间和活动的时间，以及所占的百分比。 |  |
|  | 网站审计信息查询★ | 支持在默认IE浏览器状态下的网站访问监视的审计，支持在所有浏览器下的网站访问监视的审计，支持网站访问情况统计（百分比，图形）； |  |
|  | 登陆注销审计 | 支持终端登录注销等状态记录的审计； |  |
|  | 屏幕审计★ | 支持终端自动抓屏监视的审计，支持终端历史屏幕记录的审计； |  |
|  | 聊天记录审计★ | 支持QQ/MSN/SKYPE/淘宝旺旺等聊天工具的聊天记录信息的审计； |  |
|  | 支持用户操作日志的记录 | 支持用户操作日志的记录（包括管理员，审计员的操作） |  |
|  | 安装软件的审计 | 系统可设定必须安装的软件,并对必须安装的软件的安装情况进行审计报警 系统可设定禁止安装的软件,对禁止安装的软件的安装情况进行审计报警 |  |
|  | 共享文件夹审计 | 可以取消终端上设置的‘共享文件夹’无论是系统默认共享还是终端用户设置的共享，也可以对共享文件夹进行审计。 |  |
|  | 审计有效性★ | 可以在系统安全模式下进行审计，可以在网络离线的状态下进行审计，可以在网络连接恢复后审计自动回传。 |  |
| 终端控制 | USB 移动存储设备管理★ | 禁止外来USB移动存储设备在内网中使用，内网中使用的USB移动存储设备必须注册后方可使用，同时应满足策略使用的灵活性和可配置性 |  |
|  |  | 授权及部署： 对所有注册的USB移动存储设备可进行授权使用和非授权使用的权限设定 对所有注册的USB移动存储设备可进行操作权限的设定，如完全读写、只读、禁止访问 可以将以上几种管理方式组合使用，使得在实际使用时灵活方便 能够对使用的USB设备的操作进行审计 |  |
|  | 禁止计算机硬件资源的使用 | 可以禁止使用设备管理器，可以禁止使用软驱，光驱，磁带机等，可以控制打印，控制调制解调器，可以控制串口，并口，SCSI，1394总线，红外线通讯设备，PCMCIA卡接口，支持设备端口的在线离线的人性化设置。 |  |
|  | 禁止更改IP或MAC ★ | 禁止修改IP地址和MAC地址 |  |
|  | 非法程序禁止运行★ | 可以指定某程序为非法程序，被指定的程序在终端上是无法运行，如：QQ |  |
|  | 上网限制★ | 可对指定的网站进行禁止，或者采取反选，对指定的网站外的网站进行禁止。 |  |
|  | 必须运行程序的监视★ | 可以定义某些程序为必须运行的程序，当终端没有运行指定的程序时，在内网安全管理系统中会报警，如：网络防火墙． |  |
|  | 锁定终端键盘鼠标 ★ | 可以远程随时锁定违法操作的受控终端的键盘和鼠标 |  |
|  | 对一些网络功能可以进行控制 ★ | FTP、TELNET、拨号上网、聊天工具等 |  |
|  | 禁止XP下用户切换★ | 可以控制终端用户在多个登录帐户下随意切换 |  |
|  | 远程控制★ | 可以对终端进行远程协助，可以直接远程控制终端； |  |
|  | 实时消息发送★ | 可以向终端发送实时讯息； |  |
|  | 远程关闭重启★ | 可以远程关闭/注销/重启终端，可以远程锁定终端； |  |
| 工 具 类 | 客户端在线自动升级 | ★当前300客户端，将来可根据招标价格付费增加客户端，客户端通过中心服务器进行自动升级，升级使用静态升级模式，升级不能对客户端当前操作产生影响 |  |
|  | 操作控制台自动升级 | 操作控制台通过中心服务器自动升级，升级过程透明化要求，升级无需卸载重新安装，且不影响原有数据 |  |
|  | 报警查询和确认 | 对报警信息可以查询和确认 |  |
|  | 审计信息查询 | 对所有审计信息可以进行查询 |  |
|  | 系统终端管理 | 对系统终端可以进行查询、删除等操作 |  |
|  | 自定义脚本 | 提供自定义脚本功能，可以通过自定义脚本实现各种自定义内容 |  |
|  | 数据库备份工具 | 系统支持备份、还原，提供服务器端的数据灾难恢复机制 |  |
|  | 系统补丁管理★ | 进行远程的系统补丁的强制升级,以防系统出现漏洞 |  |
|  | 端口安全管理 | 对TCP/IP的端口(UDP/TCP)进行限制,可以全部允许或只允许某些端口 |  |
|  | 软件的安装管理 | 可以远程的对一个或一组机器进行软件的安装 |  |
|  | 报表管理工具 | 可以对所有违规终端的信息形成报表,有导入导出功能 |  |

安徽省宣城中心医院抗磁卡参数

卡 类 型：PVC医院就诊卡

规    格：85.5×54×0.76mm

工作温度：-20℃至60℃

存储容量: 104bits

数据保存: 10年

磁层构造: 2750至4000 Oersteds

擦写寿命: 100000次

坏 卡 率: 小于万分之三

封装材料: PVC