安徽省宣城中心医院医疗器械二次招标公示

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目二次

招标编号：2017YLSB11113

设备名称：    第一包.  注射泵（单、双）、输液泵

第二包． 监护探头

第三包.  内窥镜工作站

第四包.  耳鼻喉科综合治疗台

第五包.  医用设备报废回收单位服务项目

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年 11 月 13 日至2017年 11 	月 20日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 三、投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 11 月 20 日上午10：00（北京时间）前

- 2.  开标时间：具体开标时间电话通知

- 3.  开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼五楼会议室

- 四、采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市佟公路与向阳路交叉口

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2029608  0563-2026041

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-11-13

单道注射泵招标参数

一、参数要求：

1.适用科室：全科；

2.注射速度：5ml注射器：0.0ml/h～100ml/h；10ml注射器：0.0ml/h～200ml/h；

20ml注射器：0.0ml/h～400ml/h；30ml注射器：0.0ml/h～600ml/h；

50ml注射器：0.0ml/h～1200ml/h；0.0ml/h～99.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h；100ml/h～1200ml/h，递增、递减量为1ml/h

3.快注速度：5ml注射器：100ml/h；10ml注射器：200ml/h；20ml注射器：400ml/h；

30ml注射器：600ml/h；50ml注射器：1200ml/h；

4.报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常；

5.注射器规格：应用5、10、20、30、50/60毫升不同品牌注射器；

*6.阻塞压力值可进行25档调节，特别适用于各重症监护室、新生儿科等，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作；

*7.延长管脱落报警功能, 在危重监护科室，面临复杂的医疗环境，减少延长管脱落带来的危险；

*8.V型卡槽：确保了5 ml规格注射器的精准装卡；

*9.声光文字报警，简洁中文提示报警处理方法，方便重症抢救及野战救护使用；

*10.注射模式：ml/h、h、 mg/kg/h、 kg、μg/kg/h、 mg等模式可任选；可自动换算；

*11.可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单；

*12.推杆错位报警功能，时刻监控着应用状态，可最大限度保护病人安全；

13.流量0.01～99.99mg/kg/h(以0.01mg/kg/h为单位)；0.01～99.99μg/kg/h(以0.01μg/kg/h为单位)；

14.体重0.1～99.9kg(以0.1kg为单位)；100～300kg(以1kg为单位)；

15.药物量0.1～300mg(以0.1mg为单位)；

16.注射量设置范围：0.0ml～9999ml；0.0ml～99.9ml：递增、递减量为0.1ml；100ml～9999ml：递增、递减量为1ml

17.注射量累计显示范围：0.00～9999ml；

18.注射时间累计显示范围：00:00～99:00h；

19.注射精度±2%

20.注射量与注射时间显示及自动换算

21.在注射过程中抢救病人不需停机改变注射速度，注射泵运行中根据临床需要实时调整注射速度功能；

22.型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定；

23.键盘数据及字母输入方式，可进行字母和数字设置；

24.大的LCD显示屏，所有信息清晰明了,智能的双CPU监控；

25.KVO速度功能；

26.注射运行前快排功能；

27.外部监控：具有护士呼叫功能；

28.电源：a.c.100V-240V 50Hz/60 Hz   d.c.12V；

29.内部电池：内置镍氢电池，完全充电30个小时后,5ml/h注射速度时可使用6小时以上；电池欠压报警时间≥30Min；电池耗尽报警时间≥3Min；

30.操作条件：环境温度+5℃～+40℃；相对湿度20%～90%；大气压力86.0kPa～106.0kPa；

31.运输和贮存条件：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤93%；

32.功耗：≤20VA；

33.整机重量：≤2.5kg；

34.安全分类：I类内部电源的CF普通设备；

35.IP等级：IPX4属防溅水设备；

36.外形尺寸：300mm×135mm×110mm（长×宽×高）；

二、配置要求：

1.注射泵整机1台；

2.使用说明书1本；

3.合格证1份；

4.保修卡1份；

5.电源线1条；

6.保险管1只；

三、售后要求：

1.保修期3年；

*2.要求维护保养服务不低于2次/年；

3.须提供使用与维护培训；

双道注射泵招标参数

一、参数要求：

1.适用科室：全科；

2.注射速度：5ml注射器：0.0ml/h～100ml/h；10ml注射器：0.0ml/h～200ml/h；

20ml注射器：0.0ml/h～400ml/h；30ml注射器：0.0ml/h～600ml/h；

50ml注射器：0.0ml/h～1200ml/h；0.0ml/h～99.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h；100ml/h～1200ml/h，递增、递减量为1ml/h

3.快注速度：5ml注射器：100ml/h；10ml注射器：200ml/h；20ml注射器：400ml/h；30ml注射器：600ml/h；50ml注射器：1200ml/h；；

4.报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常；

5.注射器规格：应用5、10、20、30、50/60毫升不同品牌注射器；

*6.linkage模式：具有联动模式运行的双CPU控制的双通道注射泵,满足临床危重治疗连续给药模式的需要，减轻临床紧张的工作量；

*7.阻塞压力值可进行25档调节，特别适用于各重症监护室、新生儿科等，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作；

*8.延长管脱落报警功能, 在危重监护科室，面临复杂的医疗环境，减少延长管脱落带来的危险；

*9.V型卡槽：确保了各规格注射器的精准装卡；

*10.声光文字报警，简洁中文提示报警处理方法，方便重症抢救及野战救护使用；

*11.注射模式：ml/h、h、 mg/kg/h、 kg、μg/kg/h、 mg等模式可任选；可自动换算；

*12.可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单；

*13.推杆错位报警功能，时刻监控着应用状态，可最大限度保护病人安全；

14.流量0.01～99.99mg/kg/h(以0.01mg/kg/h为单位)；0.01～99.99μg/kg/h(以0.01μg/kg/h为单位)；

15.体重0.1～99.9kg(以0.1kg为单位)；100～300kg(以1kg为单位)；

16.药物量0.1～300mg(以0.1mg为单位)；

17.注射量设置范围：0.0ml～9999ml；0.0ml～99.9ml：递增、递减量为0.1ml；100ml～9999ml：递增、递减量为1ml

18.注射量累计显示范围：0.00～9999ml；

19.注射时间累计显示范围：00:00～99:00h；

20.注射精度±2%

21.注射量与注射时间显示及自动换算

22.在注射过程中抢救病人不需停机改变注射速度，注射泵运行中根据临床需要实时调整注射速度功能；

23.型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定；

24.键盘数据及字母输入方式，可进行字母和数字设置；

25.大的LCD显示屏，所有信息清晰明了,智能的双CPU监控；

26.KVO速度功能；

27.注射运行前快排功能；

28.外部监控：具有护士呼叫功能；

29.电源：a.c.100V-240V 50Hz/60 Hz   d.c.12V；

30.内部电池：内置镍氢电池，完全充电30个小时后,5ml/h注射速度时可使用6小时以上；电池欠压报警时间≥30Min；电池耗尽报警时间≥3Min；

31.操作条件：环境温度+5℃～+40℃；相对湿度20%～90%；大气压力86.0kPa～106.0kPa；

32.运输和贮存条件：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤93%；

33.功耗：≤35VA；

34.整机重量：≤4.2kg；

35.安全分类：I类内部电源的CF普通设备；

36.IP等级：IPX4属防溅水设备；

37.外形尺寸：300mm×150mm×200mm（长×宽×高）；

二、配置要求：

1.注射泵整机1台；

2.使用说明书1本；

3.合格证1份；

4.保修卡1份；

5.电源线1条；

6.保险管1只；

三、售后要求：

1.保修期3年；

*2.要求维护保养服务不低于2次/年；

3.须提供使用与维护培训；

输液泵招标参数

一、参数要求：

1.适用科室：适用于ICU、CCU、急诊科等不同科室；

2.泵工作系统：指状蠕动式；

3.输液速度：输液速度范围：l～2000ml/h（增量0.1ml/h）；

4.输液量设置范围：1ml～9999ml；

5.输液量累计显示范围：0～9999ml；

6.输液时间累计显示范围：00:00～99:00h；

7.适用输液管：各种国家标准输液管；

8.点滴感应器使用范围：

空瓶报警： 1ml/h～2000ml/h

滴落异常报警：1ml/h～500ml/h（20dp/ml输液器）、1ml/h～200ml/h（60dp/ml输液器）；

9.报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、环境温度偏低、市电中断、电池耗尽；

*10.大开门方式装卡输液器，方便临床医护人员使用；

*11.液晶屏显示，屏幕不少于128mm×64mm，全中文菜单；输液泵运行后，大字幕显示输液模式、输液累计量；

*12.三种输液模式：流速—总量式、时间—总量式、滴速—总量式；可自动换算；

*13.在设备中直接查看输液历史记录、报警记录，存储数量不小于2000条；

*14.阻塞压力值可进行15档以上调节，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作；

*15.低温报警系统：环境温度过低时，管路弹性降低，影响用药精确度，低温报警能在第一时间提醒医护人员，降低静脉输液风险；

*16.声、光、文字报警，简洁中文提示报警处理方法，方便重症抢救及野战救护使用；

*17.有独立的低速高速精度补偿菜单；

*18.操作界面为数字字母键，简化临床使用；

*19.输液器软卡固定槽，让输液器稳固可靠，避免出现偏移；

20. 输液精度：l ml/h～1500ml/h：±5%；1501ml/h～2000ml/h: ±8%；

21.软件可以设定储存十种以上普通输液器参数，双CPU监控功能；

22.输液累计有量和时间的累计；

23.抢救病人中改变输液速度无须停机，为临床赢得时间；

24.清除已输液量功能：按下清零“C”键约0.5秒便可清除输入液量的读数；

25.配有红外点滴感应器；

26.输液速度从微量1.0ml/h至高速1500ml/h任意设定；

27.静脉开通（KVO）功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液；

28.内部电池：内置1600mAh/12V镍氢（Ni-H）电池，完全充电≥30小时后：输液速度为25ml/h,内置电池工作时间≥3h ；电池欠压报警时至电池耗尽报警时时间≥30Min、电池耗尽报警时间≥3Min；

29.操作条件：温度：+5~40℃，相对湿度20%～90%；

30.电源供应：a.c.100V-240V 50Hz/60 Hz 或外接d.c.12V；

31.功率：≤20VA；

32.重量：≤3.0kg；

33.安全分类：I类内部电源的CF普通设备；

34.IP等级：IPX4属防溅水设备；

35.外形尺寸：120mm×120mm×166mm；

二、配置要求：

1.输液泵整机1台；

2.点滴感应器1个；

3.输液架1套；

4.使用说明书1本；

5.合格证1份；

6.保修卡1份；

7.电源线1条；

8.保险管1只；

三、售后要求：

1.保修期3年；

*2.要求维护保养服务不低于2次/年；

3.须提供使用与维护培训；

血氧探头参数

血氧探头参数:

1、要求与现有监护仪（APOLLO N1-A）血氧模块兼容，不能影响原有监护仪性能。

2、能够同时可测量SPO2、脉搏、PI三个参数。

内窥镜工作站招标要求

一、资质要求

1、具有CMD质量管理体系认证证书；

2、制造商为专业的软件企业，产品具有软件产品证书；

*3、拥有自主知识产权，提供软件著作权登记证。

二、功能要求

*1、支持1080p、1080i等高清格式图像的采集。

2、权限控制：用户分角色、分权限管理，设置几个权限组，不同的用户分配到不同的权限组。

3、自定义操作界面：测量参数、患者列表、随访病历等可设置是否显示、基本信息：报告、病历管理中的基本信息可自行设定。

*4、常用操作可通过快捷键完成，并可以自定义快捷键支持快速克隆记录。（提供所投设备软件功能界面图片证明）。

*5、智能自动采集图像；视频区可全屏显示；不限时限段录像。（提供所投设备软件功能界面图片证明）。

6、图像：JPG格式保存，可接收DICOM图像并保存为DICOM格式；鼠标、键盘、脚踏三种图像采集方式；视频区双击可全屏显示；图像可导入导出，可单幅、也可全部。

7、模板：设有公共模板及私人模板；模板关联，将模板与检查部位关联，书写报告时可快速定位模板；模板排序，可自定义模板的顺序，将常用模板放至前端。

8、基本信息智能变更：报告区患者姓名修改后暂存区中自动修改，既往病历智能显现。

9、图像自动加载至报告中，默认加载前4幅，可任意调换，最多9幅。

*10、既往报告：复诊患者可查看既往报告（包括图像），并可将以往报告写入本次检查中。

11、报告对比：可从病历管理中打开相似的病历进行报告及图像的对比。

12、电子签名：可将所有医生的签名扫描成图片导入程序中打印在报告上。

13、报告单：报告单可自定义、缩放打印（无需调整打印机）、可将报告单以图片、网页、文本的格式导出。

14、数据打包自带浏览器，报告、图像、录像同时打包。

三、配置要求

1.DELL商用机

- 19吋液晶显示器

- Intel双核 CPU

- 4G内存

- 1T硬盘

- DVD刻录机

2.高保真采集脚踏开关

3.高分辨率彩色视频采集卡

5.HP彩色喷墨打印机

6.内窥镜工作站系统软件（出厂时预安装）

四、售后服务要求

1、免费保修三年；

2、具有400或800免费售后服务电话，提供7×24小时电话支持，电话响应时间小于15分钟。

| 耳鼻喉科综合治疗台招标参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称：耳鼻喉科综合诊疗台 |  |  |
|  | 配置名称 | 数量 | 性能说明 |
| ※1 | 一体化钢化玻璃台面书写台面 | 1副 | 规格：168mm（长)×68mm(宽）×80mm（高），耐酸碱钢化玻璃亮丽华贵，具有防渗透功能，环保易清洁。与医院现有产品外观一致， |
| 2 | 无油干式真空吸引电机(负压泵) | 1台 | 每套功率300w，无油式，低温条件下不冻堵，比一般真空吸引电机性能优越。 |
| 3 | 无油干式压缩机(正压泵) | 1台 | 功率80w，无油式 ，具有低温状况下不冻堵的特性。 |
| 4 | 高亮度冷光聚光投射灯(照明灯） | 1套 | 直流12v50w聚光冷光红外线滤除，无热辐射，亮度可调节，三节万向定位自动调节，定位准，安全性能高。 |
| 5 | 自感应间接镜加温器 | 1副 | 750w，自感应多，自动加温（加温时间短，可自行调节) |
| 6 | 喷枪 | 3把 | 2直1弯，流量6.5度ml/min喷雾锥角不小于20度，手感好，喷雾效果好，无滴水现象。（要求有排除喷枪结晶的功能） |
| 7 | 吹枪（欧式管通气装置） | 1把 | 正压达到0.08MPa，有吸引调节指孔 |
| 8 | 吸枪 | 1把 | 吸力0-600mmHg，吸力可调，防回流装置，自动药水清洗管道，永不堵塞安全环保，易清洁，配有不同管径的吸管 |
| 9 | 阅片灯 | 1套 | 45w，机挂式（可壁挂） |
| ※10 | 内置器械收集箱 | 4层 | 分类内置式，避免交叉感染 |
| 11 | 小药瓶 | 4个 | 医用玻璃小瓶，60ml |
| 12 | 不锈钢罐 | 2个 | 90mm×90mm×90mm，主要用来放置棉球与纱布 |
| 13 | 器械盘 | 1个 | 不锈钢 ，可高温高压气体消毒 |
| ※14 | 整机外壳 | 1个 | 钣金材料喷漆，无脱落、起皮等现象，防锈防腐蚀。与医院现有产品外观一致。 |
| 15 | 病人椅 | 1把 | 可以电动升降 |

- ※参数为必须满足参数，※参数不满足作为废标处理

- 医用设备报废回收单位服务项目

- 要求：   1. 具有独立法人资质的公司

- 2. 有经营相关回收业务的营业执照