安徽省宣城市中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB1213

设备名称：压力蒸汽灭菌器及清洗机

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：供应室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

招标文件份数要求：正本份数： 1 份  副本份数： 2 份

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年	12	月 13 日至2017年 12 月 19	日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 12	月 19 日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 12	月 19 日 下午2：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼五楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城市中心医院采购领导组

采购项目单位地址：宣城市宣州区佟公路117号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2026040  0563-2026041

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城市中心医院

2017-12-13

压力蒸汽灭菌器及清洗机验证参数要求

脉动真空灭菌器及全自动清洗机年检要求：

| 序号 | 检测名称 | 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温灭菌器检测 | 空载、小负载、满载 | WS310-2016、GB8599-2008、EN285 |
| 2 | 清洗消毒器检测 | 冷启动1次、热启动3次 | YY/T 0734.1-2009 |
| 3 | 标准验证包 | 7kg | GB8599-2008、EN285 |

- 检测流程：按照空载、小负载、满载、标准包7温1压。

- 数据分析：灭菌温度的均匀性，是否各个温度点均匀度在2度以内；灭菌温度的稳定性，检测各个温度点在设定温度在+3度以内；灭菌时间：检测实际灭菌时间是否大于等于最短灭菌时间；平衡时间：平衡时间是否在30s以内。

- 资质要求：具备中国合格评定国家认可委员会CNAS资质，或国家认证认可监督管理委员会CMA资质。

- 检测报告：出据国家认可的检测报告。