安徽省宣城中心医院医疗器械招标公示

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备

招标编号：2018YLSB0319

设备名称：    第一包   史赛克X8999冷光源灯泡    第二包   氙灯冷光源灯泡

第三包   150L恒温箱       		 第四包   230L恒温箱

第五包   新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统

第六包   高流量技术规格            第七包  脉氧仪技术参数

第八包   新生儿黄疸治疗箱			 第九包  0-3岁婴幼儿全功能体检仪

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2018年 03 月 19 日至2018年 03 月 26 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

三、投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2018年 03 月 26 日 上午10：00（北京时间）前

2.  开标时间：具体开标时间电话通知

3.  开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼五楼会议室

四、采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市佟公路117号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2029608  0563-2026041

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2018-03-19

史赛克x8000光源灯泡招标要求

1产品为史赛克原装进口

2提供完整授权

3适用于史赛克x8000光源

4提供进口产品报关单

5包用500小时

氙灯冷光源灯泡招标要求

1：原装进口或者国产品牌。投标文件必须注明。

2：必须可以配套医院现有冷光源使用。使用时间必须≥500小时。

3：规格、数量：

300W氙灯灯泡1个

175W氙灯灯泡1个

X8000冷光源300W氙灯灯泡1个。

150L恒温箱参数要求

★1.功率≤200W

★2.温度范围0-100℃

3.外形尺寸（宽×深×高）≤595×570×865mm

★4.有效容积≥150L

5.温度显示LCD数字式

★6.双安全门门锁

7.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

8.箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

9.门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

10.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

11.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。

12.完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 、温度报警，保证安全运行防止发生意外。

13.采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。

14.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

★15.厂家具备ISO9001.ISO14001资质。

230L恒温箱参数要求

1.容积≥230L

★2.温度范围 2~48℃

3.额定电压 AC220V

4.额定频率50Hz

★5外形尺寸≤595×590×1215mm

★6.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

7.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

8.适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

9.智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有安全锁功能，防止出现意外。

10.精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

11.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

★12.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

13.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

14.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

15.此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

16.箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

★厂家具备ISO9001.ISO14001资质。

新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统（T-组合）

新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统是用鼻罩或鼻塞将持续的正压气流送入气道的正压呼吸支持系统，其原理是利用医用氧气源作为动力源，同时有效控制最大压力吸气峰压限制（MAX-P）、压力限制（PIP）、CPAP/PEEP压力的设备，该设备是一台人工操作、气体驱动的呼吸支持系统。

产品优点：

1、安全、受控和精密吸气峰压PIP，安全地扩张新生儿/小儿的肺部并提供最佳的氧合作用；
2、恒定一致和精密CPAP/PEEP，使肺部在呼气时保持张开的状态，从而避免粘连受损并维持功能残气量;
3、单手容易操作，操作者不因操作皮囊而疲劳;
4、可靠的呼吸支持系统，可代替临时的呼吸、复苏支持；
5、操作者的经验、训练、注意力和疲倦程度都不会影响输出的压力;
6、恒定一致和精确的CPAP/PEEP能协助婴儿在被转运的途中或在更换呼吸机管道的时候进行呼吸。

技术参数

| 常规参数 |  |
| --- | --- |
| 适用对象 | 体重≤10Kg的新生儿/小儿 |
| 工作环境 | -20℃~50℃，相对湿度最高90% |
| 存放环境 | -20℃~50℃，相对湿度最高90% |
| 气体氧浓度 | 21~100%（依据气源供应氧浓度） |
| 气体流量范围 | 5~15L/min（依据气源可设置该流量范围） |
| 压力表 | 量程：-20~100cmH2O；精度：±2%满刻度 |
| 吸气峰压限制（MAX-P） | 在0-15LPM的气体流量下，吸气峰压应不应超过6kPa(60cmH2O)；出厂默认40cmH2O。 |
| 压力限制（PIP）设置范围 | 当流量为5L/min时，2~27cmH2O； 当流量为8L/min时，4~36cmH2O； 当流量为10L/min时，6~42cmH2O； 当流量为15L/min时，12~57cmH2O（不超过60cmH2O） |
| CPAP/PEEP设置范围 | 当流量为5L/min时，0.3~6cmH2O； 当流量为8L/min时，0.8~14cmH2O； 当流量为10L/min时，1~17cmH2O； 当流量为15L/min时，2.5~23cmH2O |
| 工作噪音 | 不大于55dB（A） |
| 气源要求 | 0.3MPa-0.4MPa 容量大于100L |
| 安全/性能要求 | YY0600.5-2001 |

## 高流量技术规格

- 产品特点：

1.采用精密可调的空氧混合器，无氧电池消耗；

2.配备特别适合于婴儿的、饲服控制型MR850湿化器；

3.配备MR290湿化水罐，自动加水易于维护，密闭的系统维持恒定的CPAP、最大限度地减少院内感染以确保安全性；

4.水泡（Bubble）所产生的高频振荡，可以促进气体弥撒，进一步提高婴儿体内的氧合，在改善呼吸的同时，减少呼吸作功；

5.自动水位调整确保提供恒定的CPAP压力，并提供压力释放阀对因为气道的闭合造成压力过高予以限制，确保病人的安全；

*6.提供柔软、舒适贴服的鼻塞式呼吸支持界面，根据婴儿鼻孔大小和鼻间距生理尺寸，提供九种不同规格的鼻塞以适合每一个婴儿。鼻塞的最大内腔设计减小了气流阻力；

7.提供带螺旋加热丝的呼吸管路，在管路内提供均匀的热量分布，以减小热量的丧失和呼吸管路冷凝水的积聚，保持气道的畅通和易于吸痰。顺应性小、低气流阻力的呼吸管路，减少婴儿所作的呼吸功(WOB)。

二、技术参数

1.加温湿化器温度控制范围：

有创模式：水罐出气口：35.5~42℃ 气道端：35~40℃

无创模式：水罐出气口：31~36℃  气道端：28~34℃

2.加温湿化器湿度控制范围：有创模式  >33mg/L  ，无创模式   >10mg/L

3.加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，

可变容积 ≤ 280mL，顺应性≤ 0.4mL/cm水柱

最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min

4.空/氧混合器的氧浓度调节范围：21%~100%

5.空氧混合器的气体流量调节范围： 0~15L/Min

6.空气和氧气的供应失灵报警：气体进口压力差 > 20PSI或一路进气失灵

7.配置带螺旋加热丝单加热呼吸管路.

8.单加热呼吸管路性能要求：

可变容积：吸气管≤149mL；呼气管≤101mL

顺应性：吸气管≤0.19mL/cm水柱，呼气管≤0.13 mL /cm水柱

流量阻力：在6L/min时≤0.6cm水柱

9.持续正压（CPAP）压力（平均值）控制范围：3~10cm水柱，自动水位调整确保恒定的CPAP压力平均值

10.在8L/min流量时,最大压力限制≤17cm水柱，并激活压力释放阀将回路压力降至零

11.采用硅胶(不含乳胶)鼻塞，硬度≤ 80 shore A

12.据鼻孔及鼻中隔生理大小，鼻塞尺寸型号≥九种

*13.配备用于固定的前置鼻管，前置鼻管可伸缩

*14.配备取得医疗器械注册证的高流量鼻塞，不同型号鼻塞注明流量范围，最小号鼻塞最大流量范围≥6L

15.具备经鼻高流量呼吸治理功能，方便从CPAP更换为NHF,满足序贯治疗得需要。

16.加温湿化系统要求具有以下各种报警功能指示：水罐缺水报警，温度探头报警，水罐端探头报警，气道端温度探头报警，呼吸管路加热丝报警，湿度报警，查看手册报警

脉氧仪技术参数

*原装进口，可监测 血流关注指数、血氧、脉搏三个基本参数。

SPO2……………………………………0-100%

脉搏率…………………………………..25-210bpm

*血流灌注指数PI……………………………0.02-20%

氧饱和度精度（%SPO2）

饱和度…………………………………….60-80%

无运动

成人/婴儿/儿童……………………………. ±3%

饱和度...............................70-100%

无运动

成人/婴儿/儿童……………………………. ±2%

新生儿.............................. ±3%

运动

成人/婴儿/儿童/新生儿…………………… ±3%

低血流灌注

成人/婴儿/儿童/新生儿…………………… ±2%

脉搏率精度

脉搏率…………………………………….25-240bpm

成人/婴儿/儿童/新生儿…………………. ±3bpm

运动

成人/婴儿/儿童/新生儿…………………. ±5bpm

低血流灌注

成人/婴儿/儿童/新生儿…………………. ±3bpm

电池类型……………. …………….4AA碱性电池，

报警：高/低血氧饱和度、脉搏率均有声音报警和可视报警。

新生儿黄疸治疗箱

产品简介：

箱温控制，肤温监测，LED显示；

故障报警提示；

*具有双面辐照功能，上箱、下灯箱光源均为LED光源(上箱和下箱LED灯珠都大于400颗）；

具有光照治疗时间计时功能；

自然风道加湿；

抽拉式水箱 ；

婴儿床可从侧面拉出；

两侧和正门的有机玻璃可打开。

*采用低噪音直流电机。

*具有专用新生儿黄疸治疗箱注册证。

基本配置：

上箱体（含上灯箱、控制仪、婴儿床）及下箱体（含下灯箱、储物柜），皮肤温度传感器, 输液架.

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：600VA

控温方式：箱温控制，肤温监测

控温范围：25℃~34℃

肤温显示范围：5℃~65℃

黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃

皮肤温度传感器精度：±0.3℃

床面温度均匀性：≤0.8℃

婴儿舱内噪声：≤45dB（A）

故障报警：超温、传感器、偏差、风机、断电、系统报警等

床面上有效表面内的总辐照度：≥2.0mW/cm2（上灯箱光源为LED）

*≥3.0mW/cm2 （下灯箱）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm2（上灯箱光源为LED）

*≥2.5mW/cm2 （下灯箱)

床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度： ≥2.2mW/cm2（上灯箱光源为LED）

*≥3.5mW/cm2 （下灯箱

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

蓝光波长：420-470nm

| 型号名称 | 0-3岁婴幼儿全功能体检仪 |
| --- | --- |
| 1.技术指标 | *全彩色7寸液晶触摸屏显示，中文输入 快速智能体格测评；打印出身高体重BMI 支持2009年九城市标准和WHO标准 软件支持头圉、胸围的分析测评； *支持PC机实时采集数据，232端口数据传输：实时打印 可根据客户需要定制产品 可以分析婴幼儿发育状况 支持网络管理平台数据采集 5V4A适配器供电，避免了电压不稳造成的数据不准确 采用环保工程ABS塑料模具成型，符合人体工程学的流线结构设计， *配备热敏打印机，直接打印测量结果 |
| 2. 测量范围 | 身长测量300mm-1050mm（液晶屏显示） 测量精度±1mm 体重范围0kg-180kg（压力传感器） 测量精度±10g |