安徽省宣城市中心医院医疗器械招标公示(二次）

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备

招标编号：2018YLSB0427

设备名称：    第一包   医用豪华ABS平车          第二包   漂烘片机

第三包   心血管专用监护仪 	 	 第四包	  间歇式气动压力系统

第五包   电脑相关材料项目

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2018年 04 月 27日至2018年 05 月 04 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城市中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 三、投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2018年 05 月 04 日 上午10：00（北京时间）前

- 2.  开标时间：具体开标时间电话通知

- 3.  开标地点：安徽省宣城市中心医院行政楼五楼会议室

- 四、采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城市中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市佟公路117号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2029608  0563-2026041

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城市中心医院

2018-04-27

医用豪华ABS平车技术参数

1平车面尺寸：1930*650mm

2平车升降高度：520-820mm

3净重：85kg  毛重：102kg

车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。

4护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。

背部起背采用气弹簧式起背，操作简便，可单手操作。

5头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。*

车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液.。*

6整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-820mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。

7脚轮为2档中控脚轮，直径150mm，带有中央导向轮。

8辅助装置：带有厚度4CM牛津布车垫，带有4条安全绑带，使用魔术贴固定，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。

漂烘片机技术规格及参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漂片缸温度设定范围： | 30℃～80℃ |
| 2 | 烘片槽温度设定范围： | 30℃～90℃ |
| 3 | 拷片箱温度设定范围： | 30℃～90℃ |
| 4 | 烘片槽容量 | 63片载玻片 |
| 5 | 拷片箱容量 | 三个染色架 |
| 6 | 温度控制要求精确 |  |
| 7 | 具有报警提示功能 |  |
| 8 | 工作状态能自动记忆 |  |

# C100心血管专用监护仪招标参数

- 插件式监护仪设计，模块采用金手指连接，数据传送采用红外传输方式，从根本上杜绝电磁干扰。

- ≥12英寸LED背光液晶屏，高清显示，触摸屏操作。

- 支持中文手写输入。

- 标配Masimo血氧。

- 无风扇设计，降低噪音干扰，适合ICU、CCU、手术室等环境使用。

- ★支持3/5/12导心电测量，在心电诊断模式下，可识别122种心律失常分析。

- 监护仪在心电诊断模式下具有自动、手动、节律、VCG四种显示模式。（需提供检验报告证明）

- ★监护仪在心电图模式下，可选择3×4、6×2、12×1、3×4+3R、6×2+1R 和3×4+1R

通道格式。（需提供检验报告证明）

- ★具有1000Hz高采样率保证数据精细度，使心电波形清晰准确。

- ★标配插件式216mm记录仪，同时记录12道心电心电波形，并同步打印心电波形，记录仪模块支持热插拨。

- ★通过威尔逊导联连续同步测量和输出心向量和心电图。（需提供检验报告证明）

- 呼末支持全年龄段病人，采样管直接排水，无需脱水瓶。

- 全参数具有智能报警技术，医生可根据要求设置高、中、低档三级别，自动识别报警级别；具有报警延时调节功能，有效减少误报警。

- ★可储存、回顾不少于168 小时（一周）的心电波形数据（需提供检验报告证明）。

- ★应能与同品牌遥测监护仪一对一进行无线连接（需提供检验报告证明）。

- ★应具有独立的快捷按键可切换心电图模式和监护仪模式（需提供检验报告证明）。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、oxyCRG界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面。

- ★智能电池管理，提示电池的各种状态以及电量，充电时间，放电时间。

- 支持有线、无线网络的连接组成中央监护系统。

- 通过CE认证。

间歇式气动压力系统基本参数

1.1 设备基本要求 设备先进，材质精良，结构合理，运行精确，安全，操作简便

1.2 售后维护 便于管理，操作，养护和维修，免费保养三年

2. 工作时间 连续开机工作时间不应少于72小时

3 技术规格指标

*3.1 腿套的压力模式 (1)真正意义的梯度压力：脚踝，小腿，大腿的压力在45-40-30mmhg，每次充气11秒。 能够保证血液的单向流动，提高血流速度。(2) 圆周压力：充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。 (3)连续压力：压力循环内，先对脚踝充气，保持适当压压力的同时在对小腿腔充气，达到适当压力后再对大腿腔充气，最后三个腔达到各自设定压力后完成压力循环。能避免静脉瓣受损，清空腿部的血液，确保血液流速稳定在一个较高的水平，从而移动更多的血液，达到最佳的DVT预防效果。

3.2 脚套的压力模式 ：130mmHg，充气5秒压力， 保证脚底静脉丛的血液清空。

*3.3 血管再充盈检测（VRD） :(1)可针对每位患者的生理情况定制治疗,该系统测量肢体中的血管在被系统加压后血液再充盈所需的时间，然后，在后续的循环中将该时间用作两次加压之间的间歇时间。 (2) 血管再充盈检测自动执行，无需人工干预。 (3) 在系统第一次启动时达到设定的压力后以及此后每隔三十分钟，都会使用血管再充盈检测方法。

3.4 耗材： (1)腿套： A. 无纺布材料： 轻质，透气性好，患者舒适度高，依从性好； 使用及操作简便，易于护理； B. 空气流通孔： 风箱效应，让空气在脚套与病人的腿部之间循环。 (2) 脚套： A. 拉绒聚酯材料，带衬棉后跟带：B. 轻质，透气，增加病人舒适感。

3.5 操作部分 自动化一键式启动，使用简单，方便。报警功能 可根据不同情况的自动动画报警做出相应的处理方式，如：压力不够，匹配错误等原因。

3.6 机体设计 轻巧设计和可调节式床夹：便于携带和安装，实现随时随地血栓预防

3.7 电池 可充电的锂电池，充满电量的电池通常情况可连续工作6-8小时，具体取决于腿套配置、腿套应用及电池情况。

- 电脑耗材项目表

| 序号 | 物资名称 | 物资分类 | 规格 | 备 份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMOS电池 | 计算机材料 |  |  |
| 2 | CPU | 计算机材料 | i3 |  |
| 3 | CPU风扇 | 计算机材料 |  |  |
| 4 | SD卡 | 计算机材料 | 64G |  |
| 5 | USB延长线 | 计算机材料 | 5米 |  |
| 6 | U盘 | 计算机材料 | 32G |  |
| 7 | VGA分配器 | 计算机材料 |  |  |
| 8 | VGA信号线 | 计算机材料 | 15米 |  |
| 9 | VGR延长线 | 计算机材料 | 5米 |  |
| 10 | WIFI(迷你）360 | 计算机材料 |  |  |
| 11 | 测线仪 | 计算机材料 |  |  |
| 12 | 触摸屏显示器 | 计算机材料 | 21.5寸 |  |
| 13 | 串口卡 | 计算机材料 |  |  |
| 14 | 串口线 | 计算机材料 | 1米 |  |
| 15 | 打线刀 | 计算机材料 |  |  |
| 16 | 打线钳 | 计算机材料 |  |  |
| 17 | 电池 | 计算机材料 | UPS电池 |  |
| 18 | 电源 | 计算机材料 | 交换机、摄像头专用 |  |
| 19 | 电源线 | 计算机材料 | 2*1.0国标；每米 |  |
| 20 | 电源转换器 | 计算机材料 | 笔记本、一体机专用 |  |
| 21 | 监控集中供电电源 | 计算机材料 |  |  |
| 22 | 监控主板 | 计算机材料 | 更换摄像头主板 |  |
| 23 | 键盘鼠标 | 计算机材料 |  |  |
| 24 | 交换机(5口) | 计算机材料 |  |  |
| 25 | 脚踏开关 | 计算机材料 |  |  |
| 26 | 刻录盘 | 计算机材料 |  |  |
| 27 | 刻录盘夹 | 计算机材料 |  |  |
| 28 | 扩音器 | 计算机材料 |  |  |
| 29 | 录音笔 | 计算机材料 | 16G |  |
| 30 | 路由器 | 计算机材料 |  |  |
| 31 | 面板+模板 | 计算机材料 |  |  |
| 32 | 内存卡 | 计算机材料 | 32G |  |
| 33 | 内存条 | 计算机材料 |  |  |
| 34 | 排线 | 计算机材料 | 3米 |  |
| 35 | 配线架 | 计算机材料 | 24口1U |  |
| 36 | 切换器 | 计算机材料 | 2口 |  |
| 37 | 扫描平台 | 计算机材料 |  |  |
| 38 | 扫描枪 | 计算机材料 |  |  |
| 39 | 闪光灯 | 计算机材料 |  |  |
| 40 | 摄像头 | 计算机材料 | 大华 |  |
| 41 | 身份证阅读器 | 计算机材料 |  |  |
| 42 | 视频线 | 计算机材料 | 1米 |  |
| 43 | 手写板 | 计算机材料 |  |  |
| 44 | 鼠标垫 | 计算机材料 |  |  |
| 45 | 数据线 | 计算机材料 | 3米 |  |
| 46 | 水晶头(安普) | 计算机材料 |  |  |
| 47 | 拖线板 | 计算机材料 | 公牛 |  |
| 48 | 网卡 | 计算机材料 |  |  |
| 49 | 网路直通 | 计算机材料 |  |  |
| 50 | 网络钳 | 计算机材料 |  |  |
| 51 | 网线 | 计算机材料 | 超6类 |  |
| 52 | 网线模块 | 计算机材料 | 安普 |  |
| 53 | 无线路由器 | 计算机材料 | 8口TP-Link |  |
| 54 | 显卡 | 计算机材料 |  |  |
| 55 | 显示器驱动板 | 计算机材料 | 更换 |  |
| 56 | 显示器延长线 | 计算机材料 | 10米 |  |
| 57 | 相机读卡器 | 计算机材料 |  |  |
| 58 | 医保读卡器 | 计算机材料 |  |  |
| 59 | 医保刷卡机 | 计算机材料 |  |  |
| 60 | 移动硬盘 | 计算机材料 | 500G |  |
| 61 | 硬盘 | 计算机材料 | 1T |  |
| 62 | 硬盘线 | 计算机材料 | 数据线 |  |
| 63 | 支架 | 计算机材料 | 定影支架 |  |
| 64 | 直通 | 计算机材料 | 连接网线 |  |
| 65 | 主板 | 计算机材料 | 更换 |  |
| 66 | 转换器 | 计算机材料 | 光转换器（UT） |  |
| 67 | 转接口（外接网卡） | 计算机材料 | USB转网络 |  |
| 68 | 转接头 | 计算机材料 | VGA转高清（HDMI） |  |