安徽省宣城市中心医院医疗器械招标公示

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备

招标编号：2018YLSB0515

设备名称：  第一包  病员加温系统      第二包  膀胱镜     第三包  数字脑电图仪  	 		    第四包	   前置镜         第五包   “一卡通”就诊卡

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 付款方式： 货到安装调试验收合格后首付50％, 6个月付30％， 保质期满后付20％尾款。

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2018年 05 月 15日至2018年 05 月 22 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城市中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 四、投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2018年 05 月22 日 上午10：00（北京时间）前

- 2.  开标时间：具体开标时间电话通知

- 3.  开标地点：安徽省宣城市中心医院行政楼五楼会议室

- 五、采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城市中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市佟公路117号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2029608  0563-2026041

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城市中心医院

2018-05-15

病员加温系统技术参数

1、主机电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz

2、电源功率≥300w

3、★主机尺寸：长26cm×宽20cm×高30cm、重量≤3.4kg，设计小巧便携

不占空间。

4、高精度温度传感器，智能化温度控制，实时显示加温垫（毯）温度，每一

路输出都具有双重过温保护装置，确保加温安全性；

5、输出温度35-40℃，报警41.5℃±0.5℃；

6、采用直流安全电压24V工作，无触电风险；

7、对手术室其他设备无电磁干扰；

8、★双路输出控制器，多种单、双个加温垫（毯）组合使用，可铺可盖，温度分开控制，即插即用；

9、★加温垫具有9种规格可供选择，温毯具有5种规格可供选择，共有48种型号可选，能完全满足临床的各种使用需求。

10、加温垫和加温毯可以单独使用，也可以组合同时使用。

11、按防电击类型分类：Ⅱ类

12、★柔软碳纤维发热材料，发热均匀，非金属导丝类型，材料中无凝胶；

13、加温垫（毯）完全密闭，可用酒精擦洗，并且可透视X射线；

14、★加温垫内置的压力缓解垫能有效预防褥疮；

15、无噪音；

16、★无耗材消耗，不会产生废水、废气；

17、触摸屏控制；

18、★拥有柔性导电碳纤维发热核心技术，产品获得多项国家实用新型专利证书；

19、★产品上市三年以上，经受众多用户使用验证，质量完善。

膀胱镜技术参数：

1.型号：PG-ⅤA型

2.视 向 角：0°、30°、70°

3*.视 场 角：≥60°

4.镜管直径：φ4.0mm

5.景深范围：5mm～50mm

6.工作长度：≥300mm

7.分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)

8.导向器自锁装置,分体式

9.宝石镜片

10.全医用不锈钢

11*.镜鞘：F16、F18、F21、F24

12.镜鞘长度：230mm

数字化脑电图仪招标技术参数

- 一、主要技术参数要求：

- 功能概述：具有常规脑电图、脑电地形图等功能；

- ★通道配置：24通道配置，16导常规脑电通道、2导蝶骨电极、4导中央顶电极、2导耳电极。

- ★传输方式：采用无线传输功能，患者与主机之间无线连接，做检查记录时可自由活动，患者更易放松，有利于检查，对无法配合的病人更方便。

- ★阻抗测试：具有头皮阻抗测试功能，可通过观察软件上指示灯的颜色变化，了解电极是否佩戴合适。

- 附件设计：电极导线为一体式插拔，防插错，操作更便捷，快速。

- ★电极脱落检测：具有电极脱落实时监测功能，在患者长程视频监测过程中可随时了解脑电电极与患者接触状况，以便随时纠正接触不良的电极，提高监测质量。

- 抗干扰：①脑电放大盒采用电池直流供电方式，隔离交流电干扰，有效提高抗干扰能力；②设备无须地线，无须屏蔽，满足不同的检查环境。

- 闪光刺激器，有助于癫痫诱发测试；

- 语言要求：全中文界面

- 数据库管理：病例数据库可分类管理，并可导入、导出病例，方便医生对病例存档、备份。

- 导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不同的检查方式。

- 事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验。

- 定标校准：具有自定标校准功能，校准放大器信号输出，确保其准确性。

- 测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能，满足医生不同的数据测量需求。

- 棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断。

- 地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，使医生直观的了解脑区中的异常放电状况。

- 地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱，便于医生量化分析脑功能的变化情况，有利于数据分析及科研。

- 实时能量频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、峰值频率、能量峰频、中频指数、边频指数等，通过量化数据反映患者脑功能状态，医生可以不用看波形就能通过这些能量指数的变化了解患者脑功能活动状况。

- 实时昏迷指数：具有实时昏迷指数显示功能，医护人员通过昏迷指数范围可以第一时间简单快捷的了解昏迷病人的昏迷程度。

- 播放：多档位倍速播放功能，方便医生根据自身需求选择不同倍速快速浏览病例。

- 打印：波形、地形图、诊断结论等多种模板化设计报告，医生可预设多种报告模板，方便检查时快捷出具诊断结果。

- 编辑：支持病例数据剪辑功能，便于医生保存典型波形及教学备案。

- 数据转化：所有脑电病例支持国际EDF标准数据格式转化功能，方便用户在后期的数据分析和科研。

- 二、技术规格

- 定标电压：50μV误差≤±5%。

- 电压测量：25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm误差≤±5%。

- 时间常数：0.1s、0.2s、0.3s误差≤±20%；0.03s误差≤±40% 。

- 噪声电平：≤0.4μVrms

- ★共模抑制比：≥110dB

- 幅频特性：0.5Hz～60Hz  -30% ≤误差≤+5%

- 耐极化电压：加±500mV的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5%

- 输入阻抗：不小于1000MΩ（共模），不小于10MΩ（差模）。

- 采样分辨率：16bit

- 低通滤波：5Hz ～ 70Hz分10档可调

- 接口技术：USB 2.0接口技术,传输速率480Mb(/12Mb)/s

- 三、配置要求：

- 主控计算机：HP品牌1套

- 液晶显示器 1台

- 彩色喷墨打印机1台

- 专用操作台及文档附件1套

- 专用电极线系统部分 1套

- 脑电放大盒 1个

- 四、售后服务及其他要求：

- 1、脑电盒免费保修叁年，终生维修，软件免费升级；

- 2、有免费维修400热线，响应时间＜24小时

- 3、三个工作日解决不了问题即提供备用机

- 4、产品必须通过ISO13485质量认证

- 5、★产品必须通过CE欧盟认证体系；

一卡通技术要求

卡 类 型：PVC医院就诊卡

规    格：85.5×54×0.76mm

工作温度：-20℃至60℃

存储容量：104 bits

数据保存：10年

磁层构造：2750至4000 Oersteds

擦写寿命：100000次

坏 卡 率：小于万分之三

封装材料：PVC

加工定制：根据提供图片材料等，定制正反面内容。

采购数量：两年期内不超过40万张。

备注：确保在我院所有使用一卡通的设备上能正常使用。

# 裂隙灯前置镜参数

- 裂隙灯前置镜  Digital Wide Field

相同的放大效果和最宽的视场，越过光学旋涡。高指数玻璃，保证最高分辨率和立体图像，透过小瞳孔也可以达到同样的效果。

分类        裂隙灯前置镜

型号        VDGTLWF

放大倍率    72X

视场        103度-124度

激光点      1.39.X