安徽省宣城市中心医院医疗器械招标公示(二次）

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备

招标编号：2018YLSB0612

设备名称：  第一包   电动综合手术床   第二包  膀胱镜     第三包  新生儿辐射保暖台

第四包	 立式灭菌器       第五包  设备维修公司项目

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 二、招标人资格要求：    进口设备投标人必须提供厂家授权，国产设备无需厂家授权

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 三、付款方式： 货到安装调试验收合格后首付50％, 6个月付30％，保质期满后付20％尾款。

- 四、获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2018年 06  月 20 日至2018年 06 月	 27 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城市中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 五、投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2018年 06 月 27 日 上午10：00（北京时间）前

- 2.  开标时间：具体开标时间电话通知

- 3.  开标地点：安徽省宣城市中心医院行政楼五楼会议室

- 六、采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城市中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市佟公路117号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2029608  0563-2026041

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城市中心医院

2018-06-20

- 电动综合手术床技术要求（UniBase 30）

- ★手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。

- ▲手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。（备注：平移功能为选配项，如未配备此功能请删除此条！）

- ▲手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

- 具有手持有线控制器。

- 手术床承重≥185kg。

- 手术床台面框架和立柱采用优质不锈钢制成.，基座外壳采用高强度吸塑制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

- 手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。

- ▲手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫表面采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。（提供样品）

- ★手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板具有可拆卸、可上下折和可分叉等多种功能，且腿板可实现外展后下折90°、可不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。（提供腿板外展后下折照片）

- 独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。

- ★手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供油路透析技术专利证书）

- 技术参数：

- 手术床长度≥2030 mm

- 手术床宽度≥500 mm

- ▲床面高度可调范围：680 mm /1030 mm

- 台面前后倾角度：±26°

- 台面左右倾角度：±21°

- 背板折转角度：+80°/-40°

- 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

- 头板折转角度：+45°/-90°

- 台面平移距离≥300mm（备注：平移功能为选配项，如未配备此功能请删除此条！）

- 内置腰桥升距≥120mm（备注：腰桥功能为选配项，如未配备此功能请删除此条！）

- 基本配置：

- 电动手术床主床, 配床垫.

- 头板

- 分体式腿板

- 背板

- 臀板

- 线遥控器

- 托手架一对

- 麻醉屏架

膀胱镜技术参数：

1.型号：PG-ⅤA型

2.视 向 角：0°、30°、70°

3*.视 场 角：≥60°

4.镜管直径：φ4.0mm

5.景深范围：5mm～50mm

6.工作长度：≥300mm

7.分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)

8.导向器自锁装置,分体式

9.宝石镜片

10.全医用不锈钢

11*.镜鞘：F16、F18、F21、F24

12.镜鞘长度：230mm

立式灭菌器招标参数

1、容积：80L。

2、★设计压力及温度：-0.1～0.28Mpa、150℃，大于16000次循环。标准Rc1验证口

3、门要求：单门、材质为：06Cr19Ni10不锈钢、开关门方式：手动平移式密封门，并提供专利证明，门板厚度：拉伸板，材料厚度≥8mm。密封方式：采用透明医用硅橡胶模压而成

4、腔体材料:06Cr19Ni10不锈钢（304不锈钢）.

5、安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

6、管路系统：进口控制阀门（提供进口报关单）进口直动式电磁阀≥3个，手动球阀≥1个。

7、注水排水方式：自动注水、自动排水

8、★排气模式：具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出。

9、控制系统：模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC；采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；适用国际主流的各种通信协议；利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止；

10、★传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，设备自动检测传感器故障，并声光指示，出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除。

11、程序系统：裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基5种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温等功能

12、★通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告

13、★设备厂家必须具备特种设备制造许可证、特种设备设计许可证等资质。

婴儿辐射保暖台参数要求

1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2.设置温度与皮肤温度分屏显示；

3.独立的超温保护系统；

4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

6.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7.前面板具有温度校正功能；

8.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

10.具有数据储存功能；

11.具有APGAR评分计时功能；

12.具有RS-232接口。

13.工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤600VA

14.控温方式：预热、手控、肤温三种控制

15.肤温控温范围：32℃～37.5℃

16.肤温显示范围：5℃～65℃

17.控温精度：≤0.5℃

*18.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

19.床面温度均匀性：≤2℃

20.辐射箱水平角度：0°～90°双向转动

21.婴儿床倾斜角度：三档可调

*22.床体尺寸：670*470

23.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

24.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

*25、国内知名企业上市公司

*26、投标单位需提供质保2年承诺函并加盖公章

*27、为了保证学术交流及售后服务，同品牌设备在省内三甲医院用户不低于20家

投 标 要 求 须 知

宣城市中心医院为保障临床医疗设备正常运行使用，拟对故障医疗设备进行维修更换配件，对医疗设备维修公司进行公开招标，严格按照“公正、公平、公开”的原则，以公开招标的方式进行。欢迎具备资质条件、有实力、讲诚信的维修公司前来我院报名参加。

一、维修设备项目名称：

- 血透机、血滤机、

二、投标资格要求

1、公司《企业法人营业执照》及《组织机构代码》（副本）复印件；

2、公司《经营企业许可证》（副本）复印件；

3、公司《税务登记证》（副本）复印件；

4、公司法定代表人及授权代理人身份证明（复印件）及授权说明书原件；

5、产品经公司维修后功能、性能、质量、技术参数达到水平等；

6、采购人要求提供的其他必要资料。

二、投标要求

1、各投标方维修的医疗设备必须是符合国家有关标准，检验合格、同时满足医疗设备原有的各种功能及要求。任何伪劣的维修概由投标方负责，并赔偿招标人损失。

2、本院需招2至3家维修公司。